附件3
《脊柱植入物 增材制造钛合金人工椎体》
编制说明
一、工作简况
    任务来源：根据中国生物材料学会发布的《中国生物材料学会团体标准管理办法（试行）》，确定由生物材料学会团标委员会立项，并由北京爱康宜诚医疗器材有限公司负责起草《脊柱植入物 增材制造钛合金人工椎体》的团体标准。任务下达后，标委会及起草单位高度重视。起草单位在2019年3月26日开始编写标准草案，并于2019年4月29日，召开了第一次小组讨论会。会议上对标准初稿进行了详细深入的研讨，并制定了详细的工作计划。
二、确定学会团体标准主要技术内容
    本标准规定了脊柱植入物增材制造钛合金人工椎体（以下简称为人工椎体）的产品设计和型式、要求、试验方法、制造、清洗、灭菌、包装、制造商提供的信息的要求。本标准适用于以激光或电子束作为能量源的粉末床熔融增材制造的TC4或TC4 ELI的人工椎体。

主要技术内容：

增材制造人工椎体的主要生产制造流程为，钛合金金属粉末3D打印成型、机加工处理、后续清洗包装灭菌。创新点在于其生产过程中引入了增材制造技术代替传统的减材制造，主要技术要求如下：

1.
预期性能

YY/T0640-2016第4部分及YY/T 0920第4部分的要求适用于本标准。

2.
设计属性

YY/T0640-2016第5部分的要求适用于本标准。

应对多孔结构的骨整合能力作出评价，应满足临床应用的要求。

应评价人工椎体的金属离子析出量对人体的影响。

应评价人工椎体的微生物及微粒污染的程度。

应按照GB/T16886.1的要求对人工椎体进行生物学评价。

3.
材料

由TC4 或TC4ELI粉末制造的人工椎体，其化学成分应符合GB/T 13810中的规定。

材料力学性能应考虑到不同打印方向及成型仓不同位置的差异性。

4.
表面质量

多孔部分表面应无氧变色，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物，多孔层不得有断丝现象（端部除外）；实体部分经过机加工的表面应无氧化皮、刀痕、小缺口、划伤、裂缝、凹陷、锋棱、毛刺等缺陷，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物。
5.
表面粗糙度

应分别对人工椎体的假体-骨界面、假体-假体配合面的粗糙度分别作出规定。

6.
内部质量

应表征并控制人工椎体内部缺陷，多孔层内部不得有断丝现象。应规定人工椎体多孔结构的连通率。
7.
显微组织

应明确增材制造的人工椎体检测部位与打印方向的关系，并明确相应的显微组织特征。

若经过热处理，同时需明确热处理工艺。

8.
尺寸与公差

尺寸应根据其预期植入位置来确定（如适用），至少应包括高度（H）、长度（L）和宽度（W）
9.
力学性能

制造商应评价颈椎人工椎体的静态和动态扭转性能应符合临床应用的要求。应评价颈椎和胸腰椎人工椎体静态轴向压缩和剪切性能应符合临床应用的要求。颈椎和胸腰椎人工椎体动态轴向压缩和剪切性能应符合临床应用的要求。颈椎和胸腰椎人工椎体压缩沉陷性能应符合临床应用的要求。10.
多孔结构

制造商应规定人工椎体多孔结构的孔径、丝径、孔隙率等多孔特征。

11.
金属离子析出

制造商应对金属离子析出量进行评价。

12.
磁场影响

应充分评估辐射、电磁场及磁场环境对人工椎体及其功能的影响，以及由此对人体的影响。
三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果
    随着人民日益提高的生活水平，医疗条件和医疗效果的期待程度也在增加。现在的金属3D打印技术的成熟应用，也为医疗器材的生产和制造提供了新思路，新空间。使用增材制造生产加工的人工椎体，其外表面具有模拟骨组织结构的三维多孔结构。这种粗糙表面提供了良好的即可稳定性的同时，对于骨长入有积极作用，在术后可以满足长期固定的需求。

目前，在国内外的主流关节产品制造商中，均已开展相关的研究和业务，其中北京爱康宜诚医疗器材有限公的金属3D打印多孔髋臼杯已经取得了国内的注册证。其他的国内外公司也在该领域快速跟进。
同时本标准的制定也符合2016年11月29日，国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知国发〔2016〕67号，其中在“三、促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”中提出打造增材制造产业链。突破钛合金、高强合金钢、高温合金、耐高温高强度工程塑料等增材制造专用材料。搭建增材制造工艺技术研发平台，提升工艺技术水平。研制推广使用激光、电子束、离子束及其他能源驱动的主流增材制造工艺装备。加快研制高功率光纤激光器、扫描振镜、动态聚焦镜及高性能电子枪等配套核心器件和嵌入式软件系统，提升软硬件协同创新能力，建立增材制造标准体系。在航空航天、医疗器械、交通设备、文化创意、个性化制造等领域大力推动增材制造技术应用，加快发展增材制造服务业。
3D打印人工椎体因其具有良好的多孔骨整合界面，植入后具有良好的初期稳定性。其多孔层满足骨长入的条件，具有良好的骨长入效果。因此，具有优秀的远期稳定性。经过对3D打印钛合金人工椎体进行压缩、剪切及扭转等力学测试，检测结果证明，3D打印钛合金人工椎体完全满足使用预期，本标准中各项要求制定合理，方法成熟，具备可行性。
四、采用国际标准的程度及水平的简要说明；
    对于传统脊柱植入物，国内外经过长时间的研究和发展，已经有了整个较为成熟的标准体系。但对于3D打印人工椎体这一采用新工艺生产的植入物，目前尚没有相关的标准出台。与3D打印人工椎体的手术满意效果相比，目前国内还没有出台相关的标准以对相关产品进行有效管理。3D人工椎体未来的市场前景广阔，为避免各家产品质量良莠不齐，所以出台相关标准势在必行。
五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；
    本标准为自拟标准，指标和推荐方法的制定原则，与有关的现行法律、法规和强制性标准无冲突，采用标准如下：

GB/T 4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 4698(所有部分)  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168  α-β钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 13810 外科植入物用钛及钛合金加工材 

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分：生物学评价 

GB/T 35021  增材制造 工艺分类及原材料

GB/T 35351  增材制造术语

GB/T 36983-2018 外科植入物用多孔钽材料

GB/T 36984-2018 外科植入物用多孔金属材料X射线CT检测方法

YY/T 0341.2 无源外科植入物 第2部分:脊柱植入物通用要求
YY/T 0640-2016无源外科植入物 通用要求

YY/T 0959 脊柱植入物 椎间融合器力学性能试验方法

YY/T 0960 脊柱植入物 椎间融合器静态轴向压缩沉陷试验方法

YY/T 1428 脊柱植入物 相关术语

YY/T 1615 外科植入物 钛及钛合金阳极氧化膜通用要求

ISO19227 Implants for surgery-Cleanliness of orthopedic implants-General requirements
六、重大分歧意见的处理经过和依据； 

本标准在起草过程中无重大分歧意见。
七、其它应予说明的事项
无
—— 20 —

— 6 ——

