ICS 号
中国标准文献分类号
	


团体标准
T/CSBM  XXXXX—XXXX
	


可降解医用镁合金毛细管材
Biomedical degradable magnesium alloy microtubes
	 FORMDROPDOWN 


	


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
中国生物材料学会   发布


前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则编制。
本标准由郑州大学提出。
本标准由中国生物材料学会标准工作委员会归口。
本标准负责起草单位：郑州大学、上海交通大学、国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心、江苏沣沅医疗器械有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、国家镁及镁合金产品质量监督检验中心、北京大学、中国科学院沈阳金属研究所。
本标准主要起草人：关绍康、朱世杰、袁广银、奚廷斐、李伟杰、石梦佳、黄华、万子义、张健。

可降解医用镁合金毛细管材
1 范围

本标准规定了可降解医用镁合金毛细管材要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书、合同内容等。
本标准适合于血管支架用可降解医用镁合金毛细管材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法

GB/T 4297 变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 4296 变形镁合金显微组织检验方法

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
GB/T 8170 数字修约规则
GB/T 10123 金属和合金的腐蚀基本术语和定义
GB/T 13748（所有部分） 镁及镁合金化学分析方法

GB/T 17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法
GB/T 16886.4医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用
GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价　第5部分：体外细胞毒性试验
GB/T 16886.12 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料
GB/T 16886.15 医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量
GB/T 24196 金属和合金的腐蚀电化学试验方法恒电位和动电位极化测量导则
GB/T 32792 镁合金加工产品 包装、标志、运输、贮存要求
ASTM G102 电化学腐蚀速率计算和相关信息的处理标准
3 术语

3.1血管支架用可降解医用镁合金毛细管材
血管支架用可降解医用镁合金微细管材一般要求外径在1.5mm-6.0mm，壁厚在0.08mm-0.20mm之间的管材。
4 技术要求
4.1 产品分类
4.1.1 牌号、状态及规格

毛细管材的合金牌号、供应状态和规格符合表1的规定。超出表1的订货要求范围，由供需双方协商解决并在订货单（或合同）中注明。
表1　 毛细管材合金牌号、供应状态和规格
	合金牌号
	供应状态
	规格/mm

	
	
	外径
	壁厚
	长度

	WE43
	热挤压、冷拉拔
	≤6
	≤0.20
	≥500

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	

	EZ20M
	热挤压、冷轧、冷拉拔
	
	
	

	ZE20B
	热挤压、冷拉拔
	
	
	

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	

	ZE20C
	热挤压、冷拉拔
	
	
	

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	

	ZK60
	热挤压
	
	
	

	注1： 需要其他牌号或状态的毛细管材时，可供需双方协商。


4.1.2标记示例
产品标记按产品名称、牌号、状态、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下:
用ZE20B制造的、xxxx状态、外径2.75mm ,壁厚为 0.15mm 的不定尺毛细管材，标记为:

可降解医用镁合金毛细管材 ZE20B-xxxx φ2.75×0.15 T/CSBM-xxxx
用WE43制造的、xxxx状态、外径4.00mm，壁厚为 0.50mm，长度为800mm的定尺毛细管材，标记为:

可降解镁合金镁合金毛细管材 WE43-xxxx φ4×0.5×800 T/CSBM-xxxx
4.2 化学成分

4.2.1 可降解医用镁合金毛细管材的化学成分应符合表2的规定。
4.2.2 “其他单个杂质”元素是指在表2表头中列出了元素符号，但在表2中却未规定极限数值含量的元素。表2表头中未列出元素符号的单项杂质元素含并大于0.010%时，应计入杂质总和，但供方可不做常规分析。
4.2.3 对于表2中未规定的其他杂质元素含量，如需方有特殊要求时，可由供应双方另行协议。
4.2.4 分析数值的判定采用修约比较法，数值修约按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位与表2中所列极限值数位一致。
表2　 毛细管材化学成分
	合金牌号
	化学成分（质量分数%）
	其他元素

	
	Mg
	Zn
	Mn
	Y
	Nd
	Zr
	
	Si
	Fe
	Cu
	Ni
	单个
	总计

	WE43C
	余量
	0.02
	0.03
	3.70-4.30
	2.00-2.50
	0.40-1.00
	其他重稀土元素0.30-1.00
	-
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.002
	≤0.01
	-

	EZ20M
	余量
	0.18-0.22
	-
	-
	2.00-2.50
	0.40-0.60
	--
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ZE20B
	余量
	1.50-2.50
	-
	0.23-0.69
	0.50-1.50
	-
	-
	≤

0.01
	≤

0.003
	≤

0.003
	≤

0.003
	≤

0.01
	≤
0.10

	ZE20C
	余量
	1.50-2.50
	-
	0.23-0.69
	0.50-1.50
	0.30-0.70
	-
	≤

0.01
	≤

0.003
	≤

0.003
	≤

0.003
	≤

0.01
	≤
0.10

	ZK60
	余量
	4.8-6.2
	-
	-
	-
	≥0.45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≤0.30


4．3 尺寸允许偏差
4.3.1 毛细管材壁厚偏差
毛细管材的壁厚允许偏差为±4%。
4.3.2 毛细管材壁厚均匀性
毛细管材的壁厚偏差应满足以下公式：


[image: image1.wmf]maxmin

maxmin

200%5%

avg

tt

t

tt

£

-

+

´´


(1)

式中：tavg ---壁厚平均值mm；tmax---最大壁厚值mm；tmin---最小壁厚值mm。
4.3.3 毛细管材不圆度
在毛细管材同一横截面处测量的最大外径和最小外径的差值应不大于0.01mm。
4.3.4 毛细管材的直线度
毛细管材的直线度在长度方向的任意部位应不大于0.3mm/m。
4.4 室温力学性能
毛细管材的室温纵向力学性能应符合表3的规定。

表3　 毛细管材室温力学性能
	牌号
	状态
	管材壁厚/mm
	抗拉强度Rm/MPa（不小于）
	屈服强度Rp0.2/MPa

（不小于）
	伸长率/%
（不小于）

	WE43C
	热挤压、冷拉拔
	≤0.20
	210
	120
	20

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	
	

	EZ20M
	热挤压、冷轧、冷拉拔
	
	220
	180
	20

	ZE20B
	热挤压、冷拉拔
	
	260
	165
	20

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	
	

	ZE20C
	热挤压、冷拉拔
	
	260
	160
	20

	
	热挤压、热拉拔
	
	
	
	

	ZK60
	热挤压
	
	220
	180
	15

	注： 其他牌号或状态的管材室温力学性能由供需双方商定，并在合同中注明。


4.5 腐蚀降解速率及降解模式
毛细管材在SBF中的腐蚀速率和降解模式应符合表4规定。由GB/T 10123规定均匀降解（均匀腐蚀）是指金属表面几乎已相同速度进行的全面腐蚀。全面腐蚀是指暴露于腐蚀环境中的整个金属表面进行的腐蚀。腐蚀环境选择在模拟体液（SBF）或人工血浆中恒温37℃。
表4　 毛细管材降解速率和降解模式
	合金牌号
	腐蚀降解速率mm/year
	降解模式

	WE43C
	≤0.35
	均匀降解

	EZ20M
	≤0.35
	均匀降解

	ZE20B
	≤0.35
	均匀降解

	ZE20C
	≤0.35
	均匀降解

	ZK60
	≤0.35
	均匀降解


4.6 表面质量
4.6.1 毛细管材表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、拉拔痕、针孔、起皮、气泡、分层，腐蚀斑点和各种压入物，毛细管材端头的外围应清洁、无毛刺。
4.6.2 毛细管材表面允许不超负偏差的碰伤和压陷以及不超过负偏差之半的点状粗糙、划伤和个别擦伤。

4.6.3 所有允许缺陷的总面积在不超过其所在表面的4%。

4.6.4 毛细管材表面允许有轻微挤压痕，其深度不得超过0.05mm。

4.7 低倍组织

毛细管材的低倍组织里不允许有裂纹、分层、气孔、缩尾等破坏金属连续性缺陷。

4.8 显微组织
毛细管材的晶粒度应不小于8级，晶粒大小均匀，其他没有规定的要求按照GB/T 4296的规定进行。

4.9 生物相容性
毛细管材的生物相容性符合表5规定。
4.10 细胞毒性

毛细管材的细胞毒性符合表6规定。
表5　 毛细管材生物相容性
	指标
	动态凝血时间
	溶血率
	体外动态血小板血栓
	粘附血小板数量

	要求
	试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异
	≤5%
	试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异
	试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异


表6　 毛细管材细胞毒性

	指标
	浸提液实验
	直接接触实验
	间接接触实验（琼脂扩散法）

	要求
	细胞存活率≥70%
	细胞毒性计分为0
	细胞毒性计分为0


5 试验方法

5.1 化学成分

毛细管材的化学成分分析方法应符合GB/T 13748规定执行。

5.2 尺寸及偏差
5.2.1 毛细管材的尺寸检查使用精度不低于0.01mm的量具进行测量。

5.2.2 壁厚均匀性检验要求用显微镜进行壁厚测量，沿周长一周测量30个位点，测量线应保证在直径上，测量线两端垂直线应分别和内外表面相切。求出30个壁厚的平均值即为平均壁厚（tavg），其中最大的壁厚为壁厚最大值（tmax），最小值为壁厚最小值（tmin）。
5.2.3 不圆度用显微镜观察测量试样同一截面的30处外径的长度，计算外径最大值和外径最小值之差。
5.2.4 毛细管材直线度检测方法为将其置于平台上，借自重达到稳定时，毛细管材与平面最大间距（h1），除以毛细管材长度（L）得到的商即为“平均每米长的直线度”。
5.3 室温拉伸力学性能
毛细管材的室温拉伸力学性能按GB/T 228.1规定进行。
5.4 腐蚀速率及降解模式

由GB/T 10123规定腐蚀速率可以采取单位时间内腐蚀深度的变化表示。由GB/T 16886.15规定选择的腐蚀介质为人工血浆或者pH为7.4（±0.02）的SBF溶液。试样制备见附录B腐蚀速率的测试试样制备方法。
测试方法1: 浸泡实验按照GB/T 16886.15规定进行。试验结束后采用管道表面腐蚀坑深度测试仪进行腐蚀深度测量，腐蚀深度定为试样上最深的腐蚀坑的深度。
测试方法2：电化学测试方法按照GB/T 24196进行，试样制备见附录B。数据处理按照ASTM G102进行。具体如下：

[image: image3.wmf]1

corr

kiEW

CR

r

´´

=

                               （2）
式中：CR---腐蚀速率mm/year； 
K1---3.27×10-3mm g/μA cm year；
icor---腐蚀电流密度μA/cm2； 
EW---当量g-1；
ρ---合金密度g/cm3。

在式1中EW的计算根据ASTM G102进行。具体如下：

[image: image4.wmf]1

EW

nifi

wi

=

´

å

                                 （3）

式中：ni---i元素在合金中的价；
fi---i元素的质量分数；
Wi---i元素的原子量。
降解模式的确定将腐蚀后的试样在显微镜下观察表面的腐蚀形貌。
5.5 表面质量

毛细管材的表面质量采用目视法进行检查，对不能确定深度的缺陷可以修磨，必须保证修磨后的毛细管材尺寸不超出允许偏差。
5.6低倍组织 
毛细管材的低倍组织检验按GB/T 4297的规定进行。晶粒度按GB/T 6394的规定进行。
5.7 显微组织
毛细管材的显微组织按GB/T 4296的规定进行。

5.8 生物相容性
毛细管材的生物相容性测试方法按照GB/T 16886.4规定进行。
5.9 细胞毒性

毛细管材的细胞毒性检测方法按照GB/T 16886.5规定方法进行。

6 检验规则
6.1 检查与验收

6.1.1 毛细管材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。
6.1.2 需方应对收到的产品后，应在五日内，按本标准的规定开箱复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议应在收到产品之日起的 15 日内提出，属于其他性能的异议应在收到产品之 日起的一个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

6.2 组批

毛细管材应成批提交验收，每批应由同一熔次、同一状态、同一牌号、同一规格、同一热处理炉次、同一挤压、同一拉拔批次组成。
6.3 检验项目

每批产品出厂前应进行力学性能、尺寸偏差、表面质量、低倍组织、显微组织、腐蚀降解速率、降解模式、生物相容性、细胞毒性的检验。
6.4 取样

表7　 取样规定
	检查项目
	取样规定
	要求的章条号
	检验的章条号

	化学成分
	按GB/T 17432
	4.2
	5.1

	尺寸偏差
	逐根检验
	4.3
	5.2

	室温力学性能
	试样选取符合GB/T228.1 每批取2根，于每根挤压前端切取 1个试样
	4.4
	5.3

	腐蚀降解速率及降解模式
	毛细管材的任意位置
	4.5
	5.4

	表面质量
	逐根检查
	4.6
	5.5

	低倍组织
	横向截取毛细管材任意位置
	4.7
	5.6

	显微组织
	纵向截取毛细管材任意位置
	4.8
	5.7

	生物相容性
	按GB/T 16886.12 
	4.9
	5.8

	细胞毒性
	按GB/T 16886.12 
	4.10
	5.9


6.5 检验结果的判定
6.5.1 化学成分不合格时，判该批不合格。

6.5.2 尺寸、外观质量不合格时，判该件产品不合格。
6.5.3 力学性能不合格时，应从该批中取双倍数量的试样（包括原来不合格毛细管材）进行重复试验，6.5.4 重复试验结果不合格时，判该批产品不合格。但该批产品可由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.5 低倍组织和显微组织即使存在一个试样不合格时，也应从该批产品中加取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果仍有不合格者，则判该批产品不合格，但允许供方逐根检验，合格者交货。因成层或缩尾不合格时，应切至低倍组织合格为止。

6.5.6 腐蚀降解速率及降解模式不合格时，判该批不合格。

6.5.7 生物相容性不合格，判该批不合格。
6.5.8 细胞毒性不合格，判该批不合格。
7 标志、包装、运输和贮存
7.1 标志
毛细管材的包装箱标志参照GB/T 32792 的规定进行。在验收合格的产品前端应打上如下印记:

a） 供方技术监督部门的印记;

b） 批号 ;

c） 合金牌号;

d） 供应状态。

注: 管材的前端不便打印，可以在每箱制品的前端栓以标牌。标牌上应打上合金检印、批号、牌号、状态。
7.2 包装、运输和贮存
可降解医用镁合金毛细管材的包装、运输和贮存应参照GB/T 32792的规定进行。
7.3 质量证明书
每批毛细管材应附有符合本标准要求的质量证明书，其上注明:

a） 供方名称、地址、电话、传真;

b） 产品名称；

c） 合金牌号；

d） 规格；

e） 供应状态；

f） 批号；

g） 净重和件数；

h） 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i） 本标准编号；

j） 出厂日期（或包装日期）。

8 合同内容

订购本标准所属材料的合同中应包括下列内容:

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 尺寸规格及允许偏差；

e） 重量；

f） 本标准要求的应在合同中注明事项；

g） 本标准编号；

h） 增加本标准以外内容时的协商结果。

附　录　A 
（规范性附录）
模拟体液（SBF）成分配比
腐蚀实验采用人工模拟体液（SBF），具体的成分配比如表A.1所示：

表A.1　 模拟体液（SBF）配方（1000mL）

	序号
	配方试剂
	含量
	试剂纯度（%）

	1
	NaCl
	8.035g
	99.5

	2
	NaHCO3
	0.355g
	99.5

	3
	KCl
	0.225g
	99.5

	4
	K2HPO4·3H2O
	0.231g
	99.0

	5
	MgCl·6H2O
	0.311g
	98.0

	6
	1.0mol/L·HCl
	39mL
	-

	7
	CaCl2
	0.292g
	95.0

	8
	Na2SO4
	0.072g
	99.0

	9
	Tris
	6.118g
	99.0

	10
	1.0mol/L·HCl
	0-5mL
	-


附　录　B 
（资料性附录）
腐蚀速度和降解模式试样制备规范

电化学试验的样品应按如下要求截取：截取适量长度（L）直线度较好的管材作为试样，试样分为测量区（L0）、封涂区（L1,L2）以及夹持区（L3），一般L1=2mm~3mm，L0=6mm~12mm，试样示意图如下图1所示。用硅胶封堵L1处的管材内孔，并用硅胶完全封涂L1、L2处的管材外表面。

[image: image5.png]EH
,,,,, |
-
L,
L
P HEK
L, .\
Lo





图A.1　 腐蚀试验管材试样示意图
_________________________________
_1637673943.unknown

_1637754605.unknown

_1637673831.unknown

