《全降解镁合金药物洗脱支架毒代动力学试验方法》编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

全降解镁合金药物洗脱支架（以下简称镁合金支架）以激光雕刻的镁合金管为平台，平台上涂有药物，旨在通过介入方法达到血管症状性狭窄处短期内提供支撑和抗再狭窄，待相应部位血管功能恢复后完全降解被人体吸收。其体外降解试验方法用于产品开发及产品控制时了解其基础降解性能。

本标准的制定计划由上海美港沣沅医疗器械有限公司提出，经中国生物材料学会批准，正式列入中国生物材料学会团体标准修订计划。

1.2 起草工作组单位

1.2.1 上海美港沣沅医疗器械有限公司

上海美港沣沅医疗器械有限公司，成立于2015年6月，注册资金8000万元，是一家由国内资深专家学者、海归人员、国内外投资企业共同成立，主要从事冠脉介入医疗器械的研发、生产、销售，是一家高起点、高新技术的新兴企业。公司与多所国内知名医疗科研机构及著名学者建立了研发联盟，拥有国内、国际多项自主研发的专利技术。针对冠脉介入的临床需求，首批开发的创新产品（国际上也仅有一家完成研发），可被组织完全吸收，无残留，对组织无任何毒副作用，可在同一病变处多次介入干预，显著减少病人痛苦，将填补国内空白，具有巨大的发展空间。公司致力于可降解金属材料的研发，并积极探索其他临床应用，做卓越的医疗产品，为广大患者造福。公司拟首期按照三类医疗器械生产要求建设1000平方米生产、研发和实验基地，含万级洁净生产车间、理化实验室、生化实验室，并配置世界先进的实验、生产、检测设备，具备高端研发和生产功能。

1.2.2 中国食品药品检定研究院

中国食品药品检定研究院（以下简称中检院）的前身是1950年成立的中央人民政府卫生部药物食品检验所和生物制品检定所。1961年,两所合并为卫生部药品生物制品检定所。1998年,由卫生部成建制划转为国家药品监督管理局直属事业单位。2010年，经中央编办批准更名为中国食品药品检定研究院，加挂国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心的牌子，对外使用“中国药品检验总所”的名称。2018年，根据中央编办关于国家药品监督管理局所属事业单位机构编制的批复，中检院（国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心，中国药品检验总所）为国家药品监督管理局所属公益二类事业单位。中检院是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构，主要承担食品、药品、医疗器械、化妆品及有关药用辅料、包装材料与容器（以下统称为食品药品）的检验检测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽验和质量分析工作，负责相关复验、技术仲裁，组织开展进口药品注册检验以及上市后有关数据收集分析等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准、技术规范、技术要求、检验检测方法的制修订以及技术复核工作，组织开展检验检测新技术新方法新标准研究，承担相关产品严重不良反应、严重不良事件原因的实验研究工作；负责医疗器械标准管理相关工作；承担生物制品批签发相关工作；承担化妆品安全技术评价工作；组织开展有关国家标准物质的规划、计划、研究、制备、标定、分发和管理工作；负责生产用菌毒种、细胞株的检定工作，承担医用标准菌毒种、细胞株的收集、鉴定、保存、分发和管理工作；承担实验动物饲育、保种、供应和实验动物及相关产品的质量检测工作；承担食品药品检验检测机构实验室间比对以及能力验证、考核与评价等技术工作；负责研究生教育培养工作,组织开展对食品药品相关单位质量检验检测工作的培训和技术指导。

1.2.3国家北京药物安全评价研究中心

国家北京药物安全评价研究中心，原为国防工业毒理研究室，建于20世纪60年代，主要从事毒理学研究，完成了多项国防科研攻关项目。1985年，国家《新药评审办法》颁布后，即开展了新药的安全全性评价研究，是国内开展该项工作最早的实验室之一。目前，中心依托军事医学科学院强大的科研实力，是国家较早建立的毒理学学科硕士和博士学位授予单位，也是公共卫生与预防医学博士后流动站。中心制定了一套完整的标准操作规程，是中心药物安全评价研究工作中所有具体操作的行为规范，是准确、科学、高效的进行安评工作的保证。目前，中心完成了2150多种新药的安全性评价研究，其种类包括化学合成药物、中药、生物工程产品等；获得各类科研成果30余项，其中军队科技进步二等奖以上成果21项；发表论文400余篇；主编和参编专著20余部。

1.2.4上海生物材料研究测试中心

上海生物材料研究测试中心成立于1989年6月，重点开展医疗器械和生物材料的生物相容性研究、测试、评价及其标准化研究工作。中心是国内最早创建生物材料生物学评价检测方法的机构之一。目前中心是中国生物医学工程学会生物材料分会的副主任委员、中华口腔医学会口腔材料专业委员会前任主任委员以及上海市生物医学工程学会生物材料专业委员会主任委员单位，也是全国计划生育器械标准化技术委员会主任委员、全国医疗器械生物学评价标准化技术委员会和全国口腔材料、器械设备标准化技术委员会的委员单位。中心已经获得国家食品药品监督管理局（CFDA）资格认可、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验室认可以及质量技术监督局的计量认证（CMA），达到了ISO/IEC 17025《检测和校准实验室能力的通用要求》的标准要求，在医疗器械（包括口腔器材）和生物（口腔）材料生物学评价领域，具有与ISO同步的检测能力，曾先后对Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类2000余种国内外医疗器械产品进行了5000余项生物学评价试验。中心占地使用面积约为670平方米，包括动物实验室（含手术室和观察室）、万级洁净室、毒理学实验室、血液相容性实验室、免疫学实验室、组织病理实验室、遗传毒性实验室、生物降解实验室、仪器分析室以及分子生物学实验室等，另外，中心具有符合国家标准的SPF级动物实验室。目前，中心已搭建了为国内外各类客户提供检测和咨询服务的平台。围绕医疗器械（包括口腔器材）和生物（口腔）材料的生物相容性问题，中心先后完成了60余项科研项目，负责承担了国家“863”、国家自然基金、教育部、卫生部和上海市等科研项目20多项，荣获相关科技成果奖10余项，申请或获得国家发明专利数项，发表论著200余篇。

1.2.5 北京大学

北京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，位列“双一流”、“211工程”、“985工程”高校。北京大学拥有31个国家级研究机构、93个省部级研究机构和19个校地校企共建机构。学校现教职工16073人，29617名各类在校学生。现有199个博士点、221个硕士点、100个本科专业，以及覆盖139个专业的35个博士后流动站。北京大学拥有的教授、博士生导师、中科院院士及国家重点学科和国家重点实验室的数量均居全国高校之首。由郑玉峰教授自2004年发起和领导的北京大学工程学院生物医学材料与设备实验室是一个跨学科的研究小组，在生物医学材料及其在牙科、骨科和介入治疗领域的应用方面有着深入且广泛的研究。

1.3 主要工作过程

1.3.1  2019年7月23日，由上海美港沣沅医疗器械有限公司提出本标准的制定及立项需求。2019年9月19日经中国生物材料学会标委会评审一致通过同意立项申请。上海美港沣沅医疗器械有限公司承担本标准的主要起草任务，并联合中国食品药品检定研究院、国家北京药物安全评价研究中心、北京大学、上海生物材料研究测试中心成立标准起草组开始标准起草工作，开展标准调研、资料收集、标准草案稿编写。

1.3.2  2020年3月，标准起草组在调研资料的基础上确定了标准的主要内容，形成标准草案。

1.3.3 2021年12月完成标准验证工作并编写完成征求意见材料。

1.4 团体标准主要起草人及其所做的工作

本标准的主要起草人上海美港沣沅医疗器械有限公司奚廷斐为标准制定小组组长，负责标准起草小组会议召集，工作计划制定，调研工作组织实施，综合研究及具体任务分解，主要起草人魏利娜负责标准的编写工作，主要起草人国家北京药物安全评价研究中心关勇彪、上海生物材料研究测试中心孙皎负责标准的验证工作，主要起草人上海美港沣沅医疗器械有限公司万子义、北京大学成艳负责资料收集整理及标准修订工作。

二、确定学会团体标准主要技术内容（如技术指标、参数等）的论据（包括试验、统计数据）。

1. 标准结构

主要包括前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、符号与缩略语、实验动物、试验步骤、试验报告等几个部分。

2. 主要内容

本标准规定的主要内容有：实验动物种属和要求、给入途径及给入量、血液样品采集及样品处理保存、血浆中元素浓度检测等。

2.1 实验动物种属和要求

由于血管尺寸、解剖学特征、新生内膜生长与人体冠状动脉相近，猪模型已经广泛应用于冠状动脉药物洗脱支架的研究。同时考虑到实验周期较长，避免猪血管尺寸随动物生长变化过大，本标准中推荐小型猪进行研究。

2.2 给入途径及给入量

本标准推荐将镁合金支架植入到实验动物的冠状动脉中，即原位植入，与临床使用一致，可以更好地评价镁合金支架在动物体内的毒代动力学。

2.3 血液样品采集及样品处理保存

关键是采样时间点，要测定动力学参数，宜测取足够多的时间点，各时间点间隔要合适。理论上数据点宜覆盖整个半衰期，同时结合镁合金支架在体内降解情况设定采样时间点，推荐以下采样时间点：D.1、D.17、D.31、D.59、D.94、D.122、D.150、D.185、D.213、D.241、D.276、D.365。

2.4 血浆中元素浓度检测

电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）主要用途是进行化学元素分析检测，特别是对金属元素分析最擅长。本标准规定采用ICP-MS检测血浆中镁元素及其他合金元素浓度，并给出具体检测步骤和接受标准。

三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

3.1 主要试验（验证）的分析和综述报告

本标准主要试验（验证）的分析为全降解镁合金药物洗脱支架毒代动力学试验。

支架材料：镁锌钇钕合金

实验动物：小型猪

试验分组：空白对照组、低剂量组、高剂量组、裸支架对照组

给药途径：微创介入

使用咪达唑仑和阿托品对小型猪进行诱导麻醉，腹股沟消毒后，以Seldinger法穿刺股动脉，置入6F鞘管。采用戊巴比妥钠进行深度麻醉，用指引导管进行在后前位或左前斜位进行左冠状动脉造影以及右冠状动脉造影，选择前降支、回旋支或右冠状动脉直径与支架尺寸匹配、较平直的血管段为支架植入部位。每只动物根据支架临床使用量及试验分组。植入支架退出球囊后再次造影，确认无严重撕裂和血栓，撤出鞘管，穿刺部位压迫止血10～20分钟，静脉注射青霉素160万单位（或其他抗生素）。待动物苏醒后，普通饮食喂养。给予口服氯吡格雷75mg/Qd、阿司匹林100mg/Qd（后期将其剂量调整为60～80mg/Qd），用至术后复查。

采样点：D.1、D.17、D.31、D.59、D.94、D.122、D.150、D.185、D.213、D.241和D.276

采样方式：前腔静脉采血

分析方法：用ICP-MS检测血浆中元素浓度

取小型猪血浆200 μL置于15 mL离心管中，加入4.8 mL稀释剂（0.5% 硝酸+0.01%曲拉通x-100），混匀，离心15 min（4000 r/min），上机检测，采用在线加内标的方法进入ICP-MS系统进行定量分析。镁（Mg）质量数为24，对应内标可用锗（Ge）质量数为72。

6.3.2 标准曲线样品的制备

使用稀释剂（含0.01%曲拉通X-100，0.5%硝酸，均为V/V）将镁的储备液稀释成浓度分别为50，100，250，500，1000，2500，4000，5000ng/mL的镁标准工作液，同时将其他元素的储备液稀释成合适浓度的标准工作液。充分混合均匀后储存于2～8℃冰箱。

将质控标准工作液用空白猪血浆配制成含镁和其他元素的混合质控品，其中镁的质控浓度推荐按照混合血浆本底值的50%，100%，150%加标制备，充分混合均匀，储存于-20℃冰箱。

浓度计算

以待测元素的信号强度为纵坐标(y)，浓度为横坐标(x)，用一次曲线进行线性回归计算待测元素浓度。未知样品中镁和其他元素的浓度计算公式如下：

x=y−bm

其中y代表镁或其他元素的信号强度，b为标准曲线的截距，m为标准曲线的斜率

试验结果如下。

与同期空白对照组雌性动物相比，低剂量组和高剂量组动物镁与锌含量测定结果无统计学差异；

与同期裸支架对照组雌性动物相比，低剂量组和高剂量组动物镁与锌含量测定结果无统计学差异。

与同期空白对照组雄性动物相比，低剂量和高剂量组动物镁与锌含量测定结果无统计学差异；

与同期裸支架对照组雄性动物相比，低剂量组和高剂量组动物镁与锌含量测定结果无统计学差异。

由于动物体内钇和钕的量低于定量检测下线，各组均未检测出钇和钕。

图1血镁浓度曲线（雌性）

图2 血镁浓度曲线（雄性）

图3 血锌浓度曲线（雌性）

图4 血锌浓度曲线（雄性）

结论：支架植入对低剂量和高剂量组动物的体内镁和锌离子浓度无明显影响。

试验所使用的镁合金药物支架合金材料为Mg-Zn-Y-Nd镁合金，其中锌的含量为（1～3）%，钇的含量为（0.23～0.69），钕的含量为（0.5～1.0）%，其余为镁。Mg-Zn-Y-Nd镁合金植入后，经过276天，并在上述各采样点采样进行测试，从测试结果可知，支架植入后，无论是低剂量组或高剂量组与空白对照相比较均无显著性差异。而钇元素和钕元素由于本身在支架合金材料中含量较低，因此所有组中均因低于定量检测下线，而未检出。

因此镁合金血管支架植入后不会对人体造成任何毒性反应，具有优良的安全性。

3.2 技术经济论证，预期的经济效果

心血管疾病是人类死亡的主要原因。其中冠状动脉粥样硬化心脏病是临床中最常见的心血管疾病。根据由国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018》显示，我国心脑血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。推算心血管病现患人数2.9亿，心血管病死亡率仍居首位。面对不断增加的心血管患病人数，亟需一种快速而有效的治疗方式，介入治疗以其创伤小、疗效显著、恢复快等优点，受到广大临床医生和患者的青睐。2017年大陆地区冠心病介入治疗总例数较2016年增长13%，冠脉介入治疗平均置入支架1.47枚，至2018年，年支架植入数量约为133.6万。

不可降解金属药物洗脱支架目前作为主要治疗手段，在植入的病变血管处后，涂层中的药物通过洗脱的方式缓释至血管壁，抑制平滑肌细胞过度增殖，从而有效的降低再狭窄率。尽管药物涂层支架（Drug-Eluting Stent，DES，以下简称DES）成功地减少了支架内再狭窄的发生率，但其长期的安全性和有效性一直备受关注。DES的主要缺点包括与植入部位力学不匹配，限制血管的正常扩张和适应性动脉重建，晚期支架血栓形成，延迟支架内皮化，以及金属支架长期植入后引起的持续性和慢性异物反应。导致这些现象的根本原因是裸支架和药物洗脱支架的金属支架都是血管内的异物，金属支架通常由不锈钢或钴铬合金制成。即使在患者康复后，这些金属支架通常也会永久地放置在目标动脉血管内。

生物可降解血管支架，通常具有优异的短期及长期效果，支架在数月之内完全降解，从而避免了支架永久存在造成的晚期血栓、支架内再狭窄、动脉粥样硬化及排异反应。理想的生物可降解支架在植入人体内后应平衡降解性能和力学性能，在动脉血管重建初始阶段，支架降解速度应非常缓慢，以维持优异的支撑强度，此血管重建周期为6-12个月，此后，随着支架逐步降解，支架支撑力降低，降解产物被代谢或吸收且不累积在植入部位，此支架降解过程为12-24个月。以上两个过程主要取决于支架类型和植入部位情况，因此应结合环境情况评价材料。

镁及镁合金具有合适的力学性能、良好的生物相容性以及生物可降解性等特征。相比其他用于血管支架的生物材料，镁是人体必需的元素之一；镁及镁合金具有合适的力学强度，柔顺性较好，弹性模量和屈服强度远高于聚乳酸材料；Mg2+具有一些与心血管治疗相关的功能，如能通过抑制血小板聚集和粘附、拮抗血栓形成、预防血管痉挛等作用；生物可降解性，镁及镁合金的腐蚀速度能够通过各种改性方法调控，以得到拥有更为优异的力学性能、降解行为、生物相容性及功能性的材料。

全降解镁合金药物洗脱支架作为一种预期植入体内后被完成降解的医疗器械，应重点考虑其体内的毒代动学问题。尤其是目前所选用的作为植介入应用的镁合金材料大多是新型合成材料，为提高镁合金的性能，常会加入不同种类的合金元素。镁元素及其合金中所添加和合金元素在植入体内后的吸收、分布、代谢和排泄情况在前期需要予以研究，以便明确是否会由此产生不良作用。本标准建立了一种适用于全降解镁合金血管支架的毒代动力学试验方法。

四、采用国际标准的程度及水平的简要说明

参照ISO 10993-16: 2010 医疗器械生物学评价 第16部分：降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计（Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables）中毒代动力学研究的设计原则和方法指南，结合可降解血管支架的特点，提出该全降解镁合金药物洗脱支架毒代动力学试验方法。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准内容符合现行法律、法规

六、重大分歧意见的处理经过和依据

目前，没有分歧意见

七、其它应予说明的事项

无