《全降解镁合金药物洗脱支架生物学评价 第2部分：溶血试验》编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

全降解镁合金药物洗脱支架（以下简称支架）是以激光雕刻的镁合金管为平台，平台上涂有药物，旨在通过介入方法达到血管症状性狭窄处短期内提供支撑和抗再狭窄，待相应部位血管功能恢复后完全降解被人体吸收。其体外降解试验方法用于产品开发及产品控制时了解其基础降解性能。

本标准的制定计划由上海美港沣沅医疗器械有限公司提出，经中国生物材料学会批准，正式列入中国生物材料学会团体标准修订计划。

1.2 起草工作组单位

1.2.1 上海美港沣沅医疗器械有限公司

上海美港沣沅医疗器械有限公司，成立于2015年6月，注册资金8000万元，是一家由国内资深专家学者、海归人员、国内外投资企业共同成立，主要从事冠脉介入医疗器械的研发、生产、销售，是一家高起点、高新技术的新兴企业。公司与多所国内知名医疗科研机构及著名学者建立了研发联盟，拥有国内、国际多项自主研发的专利技术。针对冠脉介入的临床需求，首批开发的创新产品（国际上也仅有一家完成研发），可被组织完全吸收，无残留，对组织无任何毒副作用，可在同一病变处多次介入干预，显著减少病人痛苦，将填补国内空白，具有巨大的发展空间。公司致力于可降解金属材料的研发，并积极探索其他临床应用，做卓越的医疗产品，为广大患者造福。公司拟首期按照三类医疗器械生产要求建设1000平方米生产、研发和实验基地，含万级洁净生产车间、理化实验室、生化实验室，并配置世界先进的实验、生产、检测设备，具备高端研发和生产功能。

1.2.2 中国食品药品检定研究院

中国食品药品检定研究院（以下简称中检院）的前身是1950年成立的中央人民政府卫生部药物食品检验所和生物制品检定所。1961年,两所合并为卫生部药品生物制品检定所。1998年，由卫生部成建制划转为国家药品监督管理局直属事业单位。2010年，经中央编办批准更名为中国食品药品检定研究院，加挂国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心的牌子，对外使用“中国药品检验总所”的名称。2018年，根据中央编办关于国家药品监督管理局所属事业单位机构编制的批复，中检院（国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心，中国药品检验总所）为国家药品监督管理局所属公益二类事业单位。中检院是国家检验药品生物制品质量的法定机构和最高技术仲裁机构，主要承担食品、药品、医疗器械、化妆品及有关药用辅料、包装材料与容器（以下统称为食品药品）的检验检测工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽验和质量分析工作，负责相关复验、技术仲裁，组织开展进口药品注册检验以及上市后有关数据收集分析等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准、技术规范、技术要求、检验检测方法的制修订以及技术复核工作，组织开展检验检测新技术新方法新标准研究，承担相关产品严重不良反应、严重不良事件原因的实验研究工作；负责医疗器械标准管理相关工作；承担生物制品批签发相关工作；承担化妆品安全技术评价工作；组织开展有关国家标准物质的规划、计划、研究、制备、标定、分发和管理工作；负责生产用菌毒种、细胞株的检定工作，承担医用标准菌毒种、细胞株的收集、鉴定、保存、分发和管理工作；承担实验动物饲育、保种、供应和实验动物及相关产品的质量检测工作；承担食品药品检验检测机构实验室间比对以及能力验证、考核与评价等技术工作；负责研究生教育培养工作，组织开展对食品药品相关单位质量检验检测工作的培训和技术指导。

1.2.3 东南大学苏州医疗器械研究院

东南大学苏州医疗器械研究院，是由东南大学、苏州国家高新技术产业开发区、江苏省产业技术研究院三方共同建设。研究院依托苏州高新区在经济、产业、政策等方面的优质区域资源，发挥东南大学在科技创新、人才团队和国际合作等方面的优势，探索体制、机制创新和以市场需求为导向的技术创新、技术引进及成果转化，构建研究院、产业基金等协同发展的运营体系，打造全球化的集科技创新、成果转化、高层次人才培养和产业集聚为一体的医疗器械科技创新及技术成果转化平台。研究所依托东南大学生物医学工程学科及生物电子学国家重点实验室等6个国家及省部级重点实验室，立足于江苏省医疗器械产业发展的特色和优势，重点研究产业发展中急需的关键技术、核心技术和共性技术，实现技术的二次开发与科研成果产业化，探索高校成果转化新机制，构建科技服务平台和创业孵化平台，发展医疗器械产业集群，有力推动江苏省医疗器械行业的转型升级。生物医用材料、仿生器官及器官芯片、医学影像及大数据、体外诊断(IVD)及检测技术是研究院确立的4个研发方向，并建成3个研发中心、16个实验室(含联合实验)，核心技术团队拥有中国工程院院士1人、国家高端人才15人，依托东南大学生物电子学国家重点实验室、环境医学工程教育部重点实验室、江苏省先进金属材料高技术研究重点实验室、江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室、江苏省远程测控技术重点实验室、江苏省分子影像与功能影像重点实验室等研究机构具备雄厚的科技创新和技术成果产业化能力。

1.2.4 北京大学

北京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学，位列“双一流”、“211工程”、“985工程”高校。北京大学拥有31个国家级研究机构、93个省部级研究机构和19个校地校企共建机构。学校现教职工16073人，29617名各类在校学生。现有199个博士点、221个硕士点、100个本科专业，以及覆盖139个专业的35个博士后流动站。北京大学拥有的教授、博士生导师、中科院院士及国家重点学科和国家重点实验室的数量均居全国高校之首。由郑玉峰教授自2004年发起和领导的北京大学工程学院生物医学材料与设备实验室是一个跨学科的研究小组，在生物医学材料及其在牙科、骨科和介入治疗领域的应用方面有着深入且广泛的研究。

1.2.5天津市医疗器械质量监督检验中心

天津市医疗器械质量监督检验中心（以下简称“天津中心”），是天津市市场和质量监督管理委员会直属事业单位，具有独立法人资质。“天津中心”是国家食药监总局认可的十大国家级医疗器械检测机构之一，是经国家认证认可监督管理委员会授权的国家质检中心，也是原天津市质量技术监督局授权的法定检测机构。经上级部门批准，天津中心同时加挂“国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心”、“国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心”、“天津市质量监督检验站第二十站”三块牌子。天津中心是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）、国家食品药品监督管理局、国家质量监督检验检疫总局等部门认可授权的一所综合性医疗器械产品检验机构。检验范围涵盖外科植入物、植入材料、一次性使用医疗用品、介入导管及支架、医用电子、医院设备、物理治疗、激光、呼吸麻醉、体外诊断系统、电磁兼容、生物相容性等专业领域，承担着授权范围内医疗器械产品监督抽验检验、注册检验、认证检验、科技成果鉴定检验、委托检验、仲裁检验等检验任务，是目前国内开展检验业务类别较全面的综合性医疗器械检验机构。天津中心承担着全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会（SAC/TC110）、全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会骨科植入物分技术委员会（SAC/TC110/SC1）、全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会心血管植入物分技术委员会（SAC/TC110/SC2）、全国医用电器标准化技术委员会物理治疗设备分技术委员会（SAC/TC10/SC4）四个标准化（分）技术委员会的秘书处工作，负责国内该领域的标准化工作及对口国际ISO/TC150及IEC62D物理治疗领域的国际标准化工作。天津中心较早建立了符合ISO/IEC17025国际标准要求的质量管理体系，技术力量雄厚、检测设备精良，拥有包括关节磨损、疲劳试验机、支架疲劳试验机、三维坐标分析仪、微波综合检测系统等各类突显专业特色的先进检测仪器设备，在归口专业领域享有盛誉；实验设施完备，2006年建成国内第一家外科植入物疲劳性能检验实验室，2012年建成国家药监系统第一家医疗器械检验10米法电波暗室，“天津中心”具有一支年龄梯度合理，专业全面的检验人员队伍，中、高级职称专业技术人员占职工总数的70%以上。

1.3 主要工作过程

1.3.1  2019年7月23日，由上海美港沣沅医疗器械有限公司提出本标准的制定及立项需求。2019年9月19日经中国生物材料学会标委会评审一致通过同意立项申请。上海美港沣沅医疗器械有限公司承担本标准的主要起草任务，并联合中国食品药品检定研究院、东南大学苏州医疗器械研究院、北京大学、天津市医疗器械质量监督检验中心成立标准起草组开始标准起草工作，开展标准调研、资料收集、标准草案稿编写。

1.3.2  2019年11月，标准起草组在调研资料的基础上确定了标准的主要内容，形成标准草案。

1.3.3  2021年12月完成标准验证工作并编写完成征求意见材料。

1.4 团体标准主要起草人及其所做的工作

本标准的主要起草人上海美港沣沅医疗器械有限公司万子义为标准制定小组组长，负责标准起草小组会议召集，工作计划制定，调研工作组织实施，综合研究及具体任务分解，标准的起草编写、资料收集整理工作，主要起草人中国食品药品检定研究院许建霞负责编写与验证工作，主要起草人东南大学苏州医疗器械研究院白晶负责标准验证工作，主要起草人北京大学奚廷斐、天津市医疗器械质量监督检验中心张娜负责标准修改等工作。

二、确定学会团体标准主要技术内容（如技术指标、参数等）的论据（包括试验、统计数据）。

1. 标准结构

主要包括前言、范围、规范性引用文件、方法提要、试剂、仪器和试验器具、浸提液选择、试验步骤、结果计算、试验有效性、结果评价、试验报告和资料性附录A等几个部分。

2. 主要内容

本标准规定的主要内容有：浸提液选择、测试方法及条件、试验有效性及结果评价。

2.1 浸提液选择

根据全降解镁合金药物洗脱支架或与最终产品以相同工艺过程制得的材料的性质对浸提液进行选择，不同供试品的表面会推荐选用不同性质的浸提液

2.2 测试方法和条件

在测试方法和条件部分对血液来源及其处理方法进行了规定，对浸提比例、条件以及以对照进行了规定，对检验方法及条件进行了规定

2.3试验有效性及结果评价

本部分规定了试验有效性的条件，对于试验结果要综合测试结果和产品的特性及相关临床应用条件进行评价。

三、主要试验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

3.1 主要试验（验证）的分析和综述报告

本标准主要试验（验证）的分析为全降解镁合金药物洗脱支架生物学评价中溶血试验。

样品采用与最终产品以相同的工艺过程制得的镁合金血管支架材料。样品包括，载药支架样品，非载支架药和一组未加保护涂层的镁合金支架样品。

浸提液分别选择了生理盐水、PBS、Hanks和SBF。

耳中央动脉采取兔血，3.8%柠檬酸钠溶液1:9抗凝。将抗凝兔血与所选浸提液以4:5的体积比混合。

供试品：按6cm2/ml的浸提比例，在试管中加入供试品及所选择浸提液。制备3份。

阴性对照：所选浸提液10ml，放入加盖试管中。制备3份

阳性对照：蒸馏水10ml，放入加盖试管中。制备3份。

将制备好的供试品组、阴性对照组、阳性对照组各管放入37℃水浴中，水浴30min。

向浸提结束后的各管中分别加入制备好的稀释兔血200µL。37℃水浴中，接触60min。

将各管中的液体轻轻混匀后转移入离心管，800g离心5min。取上清液，545nm处比色。

按下式计算溶血率

溶血率（%）=（供试品组吸光度-阴性对照组吸光度）/(阳性对照组吸光度-阴性对照组吸光度)×100%

试验结果如下。

浸提介质：生理盐水

|  | 平均值 | 标准差 | 溶血率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 载药支架样品 | 0.0594 | 0.0487 | 3.9 |
| 不载药支架样品 | 0.0492 | 0.0005 | 1.6 |
| 不载药无保护层支架样品 | 0.1171 | 0.0138 | 17.4 |
| 阴性 | 0.0426 | 0.0009 | 0.0 |
| 阳性 | 0.4706 | 0.0409 |  |

浸提介质: PBS

|  | 平均值 | 标准差 | 溶血率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 载药支架样品 | 0.0433 | 0.0003 | 0.1 |
| 不载药支架样品 | 0.0457 | 0.0009 | 0.6 |
| 不载药无保护层支架样品 | 0.0512 | 0.0083 | 1.9 |
| 阴性 | 0.0453 | 0.0015 | 0.0 |
| 阳性 | 0.4706 | 0.0409 |  |

浸提介质: Hanks

|  | 平均值 | 标准差 | 溶血率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 载药支架样品 | 0.0453 | 0.0002 | 0.1 |
| 不载药支架样品 | 0.0584 | 0.0203 | 3.2 |
| 不载药无保护层支架样品 | 0.0799 | 0.0076 | 8.3 |
| 阴性 | 0.0447 | 0.0018 | 0.0 |
| 阳性 | 0.4706 | 0.0409 |  |

浸提介质：SBF

|  | 平均值 | 标准差 | 溶血率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 载药支架样品 | 0.0468 | 0.0016 | 0.4 |
| 不载药支架样品 | 0.0471 | 0.0016 | 0.5 |
| 不载药无保护层支架样品 | 0.0556 | 0.0034 | 2.5 |
| 阴性 | 0.0450 | 0.0034 | 2.5 |
| 阳性 | 0.4706 | 0.0409 |  |

镁合金降解过程中渗透压增加和pH值的增加会直接造成产品溶血率增加，从而造成产品应用的失败。从以上本标准试验方法测得的结果可以明确体现出这一点，无保护涂层的支架样品的溶血率普通较高。对支架的适当的涂层保护可以有效的解决这一问题。此外，含药支架样品和不含药支架样品的溶血率接近，说明支架所载的药物西罗莫司对溶血率影响不大。生理盐水中，高浓度的Cl-会导致镁腐蚀加剧，这一点也可以从上述试验结果得以体现。在采用的上述所有浸提介质所得的试验结果来看，在适当的表面处理后，所有镁合金支架样品的溶血率均低于5%，均符合标准要求。说明，虽然镁合金材料本身较易降解，但经适当的表面处理后，其完全适用于血管支架的应用。

3.2 技术经济论证，预期的经济效果

心血管疾病是人类死亡的主要原因。其中冠状动脉粥样硬化心脏病是临床中最常见的心血管疾病。根据由国家心血管病中心组织编撰的《中国心血管病报告2018》显示，我国心脑血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段。推算心血管病现患人数2.9亿，心血管病死亡率仍居首位。面对不断增加的心血管患病人数，亟需一种快速而有效的治疗方式，介入治疗以其创伤小、疗效显著、恢复快等优点，受到广大临床医生和患者的青睐。2017年大陆地区冠心病介入治疗总例数较2016年增长13%，冠脉介入治疗平均置入支架1.47枚，至2018年，年支架植入数量约为133.6万。

不可降解金属药物洗脱支架目前作为主要治疗手段，在植入的病变血管处后，涂层中的药物通过洗脱的方式缓释至血管壁，抑制平滑肌细胞过度增殖，从而有效的降低再狭窄率。尽管药物涂层支架（Drug-Eluting Stent，DES，以下简称DES）成功地减少了支架内再狭窄的发生率，但其长期的安全性和有效性一直备受关注。DES的主要缺点包括与植入部位力学不匹配，限制血管的正常扩张和适应性动脉重建，晚期支架血栓形成，延迟支架内皮化，以及金属支架长期植入后引起的持续性和慢性异物反应。导致这些现象的根本原因是裸支架和药物洗脱支架的金属支架都是血管内的异物，金属支架通常由不锈钢或钴铬合金制成。即使在患者康复后，这些金属支架通常也会永久地放置在目标动脉血管内。

生物可降解血管支架，通常具有优异的短期及长期效果，支架在数月之内完全降解，从而避免了支架永久存在造成的晚期血栓、支架内再狭窄、动脉粥样硬化及排异反应。

理想的生物可降解支架在植入人体内后应平衡降解性能和力学性能，在动脉血管重建初始阶段，支架降解速度应非常缓慢，以维持优异的支撑强度，此血管重建周期为6-12个月，此后，随着支架逐步降解，支架支撑力降低，降解产物被代谢或吸收且不累积在植入部位，此支架降解过程为12-24个月。以上两个过程主要取决于支架类型和植入部位情况，因此应结合环境情况评价材料。

镁及镁合金具有合适的力学性能、良好的生物相容性以及生物可降解性等特征。相比其他用于血管支架的生物材料，镁是人体必需的元素之一；镁及镁合金具有合适的力学强度，柔顺性较好，弹性模量和屈服强度远高于聚乳酸材料；Mg2+具有一些与心血管治疗相关的功能，如能通过抑制血小板聚集和粘附、拮抗血栓形成、预防血管痉挛等作用；生物可降解性，镁及镁合金的腐蚀速度能够通过各种改性方法调控，以得到拥有更为优异的力学性能、降解行为、生物相容性及功能性的材料。

镁合金由于具有可生物降解的特性，降解过程中Mg2+浓度的增加和pH值的增加是影响其溶血率的主要原因，从而造成溶血率过高的结果出现。本标准建立了一种适用于镁合金血管支架溶血试验方法。

四、采用国际标准的程度及水平的简要说明

参考《GB/T 16886.4 医疗器械生物学评价 第4部分：与血液相互作用试验选择》、《GB/T 16886.12  医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料）》、《ISO TR 37137-2014 Cardiovascular implants and extracorporeal systems -- Cardiovascular absorbable implants》和《GB/T 16175-2008 医用有机硅材料生物学评价试验方法》

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准内容符合现行法律、法规

六、重大分歧意见的处理经过和依据

目前，没有分歧意见

七、其它应予说明的事项

无