《磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法》
团体标准编制说明
一、工作简况

本标准的制定计划由四川大学和四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司提出，经中国生物材料学会标准工作委员会批准，2023年中国生物材料学会第Ⅰ批团体标准批准立项，项目名称为《磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法》，起草单位为四川大学、四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司、天津市医疗器械质量监督检验中心、四川拜阿蒙生物活性材料有限责任公司和上海贝奥路生物材料有限公司。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据
（一）本标准制定背景
赋予材料特定的生物结构和功能，充分调动人体自我康复的能力，诱导缺损组织或器官的再生或重建，实现其永久康复，已成为当代生物材料的发展方向和前沿。我国在组织诱导性生物材料领域的研究居于世界领先地位，随着相关基础研究和产品研发的不断深入，国家药监局于2022年3月将组织诱导性植入器械增列入最新的医疗器械分类目录，以科学地规范和监管此类产品的研发及应用。骨诱导磷酸钙生物陶瓷是生物材料骨诱导理论研究的产物，不仅为临床骨缺损的完美再生修复提供了可能，也是“组织诱导性生物材料”新定义得以提出的坚实基础。目前组织诱导性植入器械相关的标准体系尚十分匮乏，已发布的相关标准包括GB/T 41672-2022 外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷，YY/T 1680-2020同种异体修复材料 脱矿骨材料的体内成骨诱导性能评价，以及YY∕T 0511-2009《多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能评价试验方法》等。其中，GB/T 41672-2022《外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷》中仅指出采用肌肉植入的实验方法来评价其骨诱导性，而具体实验过程并未提及；YY/T 1680-2020《同种异体修复材料 脱矿骨材料的体内成骨诱导性能评价》仅适用于同种异体修复材料和脱矿骨材料的骨诱导性能评价；YY∕T 0511-2009《多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能评价试验方法》仅给出了多孔生物陶瓷骨内植入后的成骨性能评价。因此，对于磷酸钙生物陶瓷的骨诱导性评价，尚无对应的现行标准。然而，对于具有骨诱导性的磷酸钙生物陶瓷产品而言，能够相对客观地进行其骨诱导能力的评价，对控制产品质量，提升其临床应用可接受水平意义重大。
（二）本标准编制原则

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。坚持适用性和有效性为准则，标准的编制不低于目前国内相关行业标准规定的限量指标，并结合当前行业发展现状与特点，提高标准贯彻实施的实用性和可操作性。
（三）本标准制定参考的主要依据
标准制定中参考引用了GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价 第1部分：评价与试验》、《GB/T 16886.2  医疗器械生物学评价 第2部分：动物福利要求》、GB/T 16886.6《医疗器械生物学评价 第6部分：植入后局部反应试验》、GB/T 41672-2022《外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷》、YY/T 1680-2020《同种异体修复材料 脱矿骨材料的体内成骨诱导性能评价》、YY/T 0511-2009《多孔生物陶瓷体内降解和成骨性能评价试验方法》等相关国家、行业标准及技术文件。
三.主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果；
（一）验证分析

本标准对磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法进行了规范。
（1） 动物模型
（2） 动物实验选择健康的实验用小鼠、大鼠、兔子、犬、猪、羊或猴等动物。推荐使用成年健康的犬、猪、羊或猴等大动物；植入位点当采用肌间隙植入时，应选择肌肉丰富处的肌肉之间植入，避免植入材料与骨接触，如脊柱旁肌、大腿肌等。肌间袋状孔隙为合适的植入位点；植入位点当采用皮下植入时，应根据实验动物的种属和植入材料的尺寸选择合适的植入部位，可选择背部脊柱旁或颈部等部位植入；应在同样条件下将试验和对照材料样品植入相同年龄、性别和品系的同一种属动物的对应解剖部位，根据动物种属大小和解剖位置情况确定植入物的数量和尺寸。在可能的情况下，参照/对照样品和试验样品宜植入同一只动物。至少使用3只动物进行植入试验，每只动物不少于2个植入位点，保证最终每组不少于5个样本进行评价；在植入3个月后进行取材，或根据产品特点选择合适时间点实施取材。
（3） 植入操作
实验动物管理参考GB/T 16886.2的要求进行。植入物的体积/质量需一致，以保证植入的磷酸钙生物陶瓷样品间具有可比性。准备植入的样品应无菌。植入操作参考GB/T 16886.6的要求进行。术后每天观察一次动物的健康状况并记录,可通过直接接触动物或笼外观察的方式判定动物健康状况。如果观察到有异常的临床症状或炎症及感染症状，应尽快进行相应处理与记录；若实验动物在试验过程中发生死亡,需记录动物的最终体重，并对动物进行尸检,将植入部位及周围组织取出并固定,直至确定它在组织学研究中的潜在用途。在设计的时间点进行取材,取材前记录每只动物的最终体重、健康状况,以及是否存在异常等状况，相关操作及动物福利要求参考GB/T 16886.2和GB/T 16886.6。取材后，采用经确认的固定方法进行固定，将固定好的样本进行组织切片评估样品的骨诱导能力。

（4） 结果判断
使用制定的评分系统进行评分；当同一植入批次中75%的受检样品，且平均新骨率>1%时可认为该批次具有骨诱导潜力；报告数据来源于不少于三个研究人员的独立统计和评估结果。
（二）技术经济评估

1.标准已基本覆盖磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法，描述了磷酸钙生物陶瓷进行体内植入后骨诱导性评价的方法，具有适宜的技术规范及指导功能。
2.对磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性的评价方法进行规范是本标准的目的，结合当前行业现状与发展的需求，符合当前国内外法规要求，标准能够切实可行地贯彻实施。

3.本标准贯彻后的经济效益是显著的，能够规范产品要求，提升产品的核心竞争力，对产品的有效性评价提供了依据，对促进行业发展有十分积极的作用，可产生显著的社会经济效益。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比的情况。
骨诱导磷酸钙生物陶瓷是我国科学家于国际首创的可诱导骨再生修复的新一代骨修复材料，在其带动下，目前国际上已有宣称具有骨诱导性的磷酸钙生物陶瓷类产品获批上市和销售。目前组织诱导性植入器械相关的标准体系尚十分匮乏，我国率先制定磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法标准是十分必要和紧迫，有利于推动和促进我国组织诱导性植入器械的创新研发和推广应用，并巩固和提升我国在该技术领域的先进性和引领作用。该标准的制定，可为正在开展骨诱导磷酸钙生物陶瓷产品研发与临床转化的各单位提供明确的技术指标及对应检测方法，进而推动我国高端医疗器械产业的发展和进步。后期可建立和完善组织诱导性生物材料的相关检测评价标准，以及其它组织诱导性生物材料标准的制定，并力争主持制定相应行标、国标或ISO 标准。

五、与有关的现行法令、法规和强制性国家标准、行业标准的关系。
本标准按照《中华人民共和国标准化法》和相关法规的要求进行编写，符合相关法律、法规；与医药行业标准GB/T 41672-2022《外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷》之间存在参考、补充的关系，与现有的强制性国家标准、行业标准不冲突。
六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在起草过程中无重大分歧。
七、废止现行有关标准的建议

无

八、其他应予说明的事项

无
《磷酸钙生物陶瓷的体内骨诱导性评价方法》标准起草工作组
2023年10月 
