ICS 11.100.20

CCS 30

团体标准

团体标准编号

代替的团体标准编号

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国生物材料学会   发布

创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法

Effectiveness Evaluation of Wound Repair Materials Part 1: In vitro Evaluation Method for Soluble Materials

(征求意见稿)

ICS 11.100.20

目  次

前   言	II

引   言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 细胞毒性试验	1

5 细胞增殖试验	2

6 细胞迁移试验	2

参考文献	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件团体标准编号为 XXXXX《创面修复材料有效性评价》，包括以下部分：

———第1部分：可溶性材料体外评价方法

———第2部分：不溶性材料体外浸提液评价方法

———第3部分：刺激因子屏蔽评价方法

———第4部分：体外微血管形成试验评价方法

———第5部分：体外细胞粘附和增殖直接接触评价法

———第6部分：动物食管创面模型促修复愈合评价方法

———第7部分：动物胃创面模型促修复愈合评价方法

———第8部分：动物肠道创面模型促修复愈合评价方法

———第9部分：动物皮肤创面模型促修复愈合质量评价方法

本部分是团体标准编号为 XXXX的第1部分

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国生物材料学会提出。

本文件由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院

本文件主要起草人：戴建英，韩倩倩，梁洁，于栋杰，高欣怡，高洁、王涵。徐磊、邹文、王春仁

引   言

早期的创面愈合材料为普通无菌的敷料，主要起到物理隔离保护创面的作用。随着生物材料的不断发展，具有组织再生能力的材料不断出现，这些材料不仅具有保护创面，而且具有促进创面细胞再生迁移，加速创面愈合速度和提高创面愈合质量的作用。目前评价创面材料的有效性主要是评价对细菌的隔离作用，尚无从细胞水平评价材料促进创面愈合的方法。创面修复材料主要包括水溶性材料和非水溶性材料。本标准主要是针对水溶性生物材料，例如海藻酸钠、羧甲基壳聚糖、胶原蛋白、透明质酸钠等生物材料，采用体外细胞培养的方法，评价材料对细胞增殖和迁移的影响，确定材料促进细胞增殖和迁移的有效量。

水溶性生物材料主要是合成或天然高分子材料，有中性高分子、阴离子性高分子、阳离子性高分子和两性高分子材料以及其它无机材料，由于这些高分子材料在水溶液中的状态随着浓度的改变以及溶液中反离子的相互作用以及分子量的不同等而呈现为不同的物理状态，因此也会表现出不同的生物活性。研究表明这类生物材料的在溶解状态时的生物作用不是随着浓度的增加作用增强，因此有必要确定这些材料最佳的细胞增殖和细胞迁移的有效浓度。在此基础上研究材料的促进细胞增殖和迁移的作用，确定材料是否具有促进细胞增殖和迁移的效果。

创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价法

范围

本文件规定了用于创面修复材料的体外细胞增殖和迁移试验方法，用于可溶性生物材料的促进创面细胞增殖和迁移效果的评价。

本文件适用于用于创面愈合的可溶性生物材料促进创面细胞增殖和愈合的有效浓度的确定。

本文件不适于用于创面愈合的非可溶性生物材料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T 16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品

术语和定义

下列术语与定义适用于本文件

3.1 细胞增殖（cell proliferation)：是细胞生长和分裂产生两个子细胞的过程，细胞增殖导致细胞数量呈指数增长，因此细胞增殖是组织修复过程中的主要机制。

3.2 细胞迁移(cell migration) ：也称为细胞爬行、细胞移动或细胞运动，是指细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的梯度后而产生的移动。细胞迁移为细胞头部伪足的延伸、新的黏附建立、细胞体尾部收缩在时空上的交替过程。细胞迁移是正常细胞的基本功能之一，是机体正常生长发育的生理过程，也是活细胞普遍存在的一种运动形式。在创面愈合过程中也涉及到细胞迁移。

3.3 可溶性材料(soluble materials)：是指强亲水性的生物材料，能溶解或溶胀于水中形成水溶液或均匀分散体系。如海藻酸钠、羧甲基壳聚糖、胶原蛋白等生物材料。

4 细胞毒性试验

4.1 试验原理

本试验的原理是将待测生物材料溶解在培养基中，配成不同梯度浓度的样品，按照GB/T16886.5医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验的方法，确定不同浓度下材料是否具有细胞毒性，选择不具有细胞毒性的浓度，用于体外细胞增殖和迁移试验。

4.2 器具、试剂和耗材

4.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿。

4.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、二甲基亚砜、噻唑蓝、异丙醇溶液、高密度聚乙烯。

4.2.3 细胞系：人成纤维细胞L919。

4.3 样品制备

4.3.1 试验样品的制备：准确称取样品溶解在培养基中，配置成不同梯度浓度的样品，过滤除菌低温保存备用。由于不同材料的溶解度不同，根据样品现有的细胞毒性数据，配置10个不同梯度浓度的样品用于细胞毒性试验。

4.3.2阴性对照（高密度聚乙烯）：计算直径为1 cm的高密度聚乙烯双面的面积，按国标GB/T16886.12要求3 cm2/mL加入DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中浸提24小时，取浸提液使用。

4.3.3阳性对照（10% DMSO）：取适量 DMSO加入DMEM完全培养基内，制备10% DMSO溶液，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.3.4空白对照：DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.4 试验步骤和方法

按照国家标准GB/T16886.5中推荐的MTT方法进行细胞毒性实验（见表1）。实验设置空白对照组(含10%新生胎牛血清低糖DMEM培养基)、阴性对照组(高密度聚乙烯浸提液)、阳性对照组(含有10% DMSO完全培养基)，样品组(不同浓度样品溶液)，每个实验组设置6个复孔。将复苏好的成纤维细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×105个/mL密度制备细胞悬液，每孔加入100 µL细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入CO2细胞培养箱在37℃下培养24小时，移去旧培养基，按照实验设置加入对应培养液，继续培养24小时后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入1mg/mL 50 µL MTT溶液，放入细胞培养箱中孵育2小时后弃去孵育液，加入100 µL异丙醇，用振荡器上振荡使蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照公式1-1计算细胞存活率。

细胞相对存活率(%)= A570nm−A650nmB570nm−B650nm ×100%                       式1-1

A ──不同生物材料组(阴性、阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表1 细胞毒性实验

| 实验分组 | 处理条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照 | 含10%血清培养基 | 人成纤维细胞 (L919) | 37℃、5% CO2 共培养 24h | MTT法 |
| 阴性对照 | 高密度聚乙烯含血清培养基浸提液 |  |  |  |
| 阳性对照 | 10%DMSO含血清培养基 |  |  |  |
| 样品组 | 不同浓度样品溶液 |  |  |  |

4.5 细胞增殖和迁移试验用样品浓度的确定

根据细胞毒性试验结果，选择无细胞毒性的高、中、低3个浓度用于以下细胞增殖和迁移试验。如果试验结果的细胞毒性在最高浓度或最低浓度表现为细胞增殖率为最大值，建议进一步增加浓度或降低浓度重新进行细胞毒性试验。

5 细胞增殖试验

5.1 试验原理

本试验采用在无血清培养基条件下测定细胞增殖的情况，以无血清培养基为空白对照，含有血清培养基为阳性对照。如果材料具有促进细胞增殖的作用，则和空白对照相比具有明显细胞增殖的反应。

5.2 器具、试剂和耗材

5.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿。

5.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、CCK-8试剂。

5.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

5.3 样品制备

5.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

5.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.4细胞增殖试验步骤

将在对数生长期内的细胞按照1×105个/mL的细胞密度加入到96孔板内，每孔100 μL。在细胞培养箱中培养24小时后弃去旧培养基，按照表2加入对照组和实验组溶液。于24小时，48小时和72小时分别观察细胞增殖情况，弃去孔内液体，加入配制好的CCK-8溶液，放入培养箱内孵育3小时。孵育结束使用酶标仪测量450 nm的吸光度值，按照公式1-2计算细胞增殖率，评估试验样品溶液不同浓度对细胞的增殖作用，并筛选出最佳增殖浓度。

细胞增殖率(%)= (试验组A/ 空白对照B)×100%            式1-2

A ──不同浓度样品组(阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表2 细胞增殖试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳性对照组 | 含10%血清培养基 | 细胞系 | 24h、48h、72h | CCK-8法 |
| 空白对照组 | 无血清培养基 |  |  |  |
| 试验组 | 样品无血清培养基溶液 |  |  |  |

5.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分析评估。如果细胞增殖试验表现为增殖抑制作用，这样的材料可能和培养基中的血清蛋白相互作用，在有血清蛋白存在的情况下可能不会表现出细胞增殖抑制作用，必要时进一步研究明确其作用机理。

6细胞迁移试验

6.1 试验原理

细胞划痕实验是研究细胞迁移能力的体外试验。其原理是：当细胞长到融合成单层状态时，在融合的单层细胞上人为制造一个细胞空白区域，即为“划痕”，划痕边缘的细胞会逐渐进入空白区域使“划痕”愈合。通过对不同时期划痕区域细胞状态的观察，对细胞的迁移能力进行判断。细胞划痕作为创伤愈合实验是一种简单、廉价的方法。该方法模拟了细胞在体内愈合过程中的迁移过程。基本步骤包括在细胞单层中创建一个“伤口”，在细胞迁移过程中在开始和定期捕获图像以关闭伤口，以及比较图像以确定细胞迁移速率。

6.2  器具、试剂和耗材

6.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、24孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿、Image J图像处理软件。

6.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶。

6.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

6.3 样品制备

6.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

6.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.4 试验步骤和方法

按照表3将处于对数生长期的细胞按照1×105个/mL的细胞密度铺于24孔板内，每孔加入1 mL，2个复孔，24小时后取一把灭菌后直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在显微镜下(10×)观察，拍摄0h、以及培养12h、24h时细胞图片，应用Image J根据公式1-3计算不同时间的细胞迁移率，评估生物材料作用后的对细胞迁移的影响。

表3 细胞迁移试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳性对照组 | 含10%血清培养基 | 细胞系 | 0h、12h、24h | 显微镜观察拍摄图片 |
| 空白对照组 | 无血清培养基 |  |  |  |
| 试验组 | 样品无血清培养基溶液 |  |  |  |

迁移率(%) = 0H面积−12/24H面积0H面积 ×100%                          式1-3

6.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分析评估。

参 考 文 献

- [1] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会：GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验，北京：中国标准出版社，2017

- [2] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品，北京：中国标准出版社，2017

- [3] 杨敏一 王涵 曾行 孟珠 王春仁：离子温度双敏感型黏膜创面保护胶性能及黏膜修复有效性体外评价研究，北京生物医学工程，41(4)：405-412，2022

[4]  Hang Zeng, Muye He, Minyi Yang,Zhu Meng,Han Wang, Chunren Wang：In Vitro and In Vivo Investigation on the Effectiveness of Alginate-Based Gastric Mucosal Protective Gel, BioMed Research International, Volume 2022, Article ID 8287163, 11pages，2022