《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》

团体标准编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》团体标准，由杭州英健生物科技有限公司牵头起草，中国生物材料学会标准工作委员会归口。2023年2月6日，中国生物材料学会发布了《创面修复材料有效性评价 第1部分：体外可溶性材料评价法》等11项团体标准项目立项公示的通知，《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》被列入中国生物材料学会2023年团体标准批准立项清单。
1.2 起草工作组单位和团体标准主要起草人及其所做工作

本标准起草单位：浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院。
本标准主要起草人：戴建英，高欣怡，于栋杰，高洁、韩倩倩，王涵。梁洁，徐磊、邹文、王春仁。具体工作任务见表1。
表1  标准起草人及工作任务
	姓名
	单位
	职称/职务
	职责

	戴建英
	浙江杭州英健生物科技有限公司
	课题负责人
	项目负责人

	高欣怡
	浙江杭州英健生物科技有限公司
	项目负责人
	标准起草

	于栋杰
	浙江杭州英健生物科技有限公司
	项目负责人
	标准起草

	高洁
	浙江杭州英健生物科技有限公司
	项目骨干
	标准起草

	韩倩倩
	中国食品药品检定研究院
	正高
	标准起草

	王涵
	中国食品药品检定研究院
	中级
	标准起草

	梁洁
	四川大学生物医学工程学院
	正高
	标准起草

	徐磊
	浙江杭州英健生物科技有限公司
	正高
	标准起草

	邹文
	四川大学生物医学工程学院
	副高
	标准起草

	王春仁
	中国食品药品检定研究院
	正高
	标准起草


1.3 主要工作过程

在确定标准制定任务后，标准起草工作组依照国家有关规定及《中国生物材料学会团体标准管理办法》，根据团体标准进度计划安排组织实施。在标准草案编制工作过程中，标准起草工作组通过大量文献检索与查阅，分析《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》团体标准立项可能性，参考了相关国家标准、行业标准，以对《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》进行各项主要技术指标检测和试验方法验证为依据，并在与本团体标准有关的科研、生产、使用、管理单位进行充分沟通的基础上，起草制定了本团体标准。

（一）预研阶段

2022年12月，浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院召开标准研制研讨会，共同研究和探讨《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》标准化工作。项目组对相关技术及标准情况进行了查新和分析，结合前期研究及验证数据，就如何进一步规范《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》检测技术、如何保证标准检测结果准确、可靠，为开展团体标准检测技术方法研究分析等进行了研讨，拟定了团体标准的名称，确定团体标准的适用范围。标准编制组针对《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》，开始搜集、查阅相关国家政策、科研文献、资料及标准查新工作，并结合团体标准检测行业内现状，论证标准立项的可行性，形成标准框架。

（二）立项阶段

2022年12月，标准编制工作组向中国生物材料学会提交立项申请。根据《中国生物材料学会团体标准管理办法》的相关要求，2023年1月7日召开立项评审会，对《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》团体标准进行了立项审查，经技术专家认真研究与审核，标准符合立项条件，于2023年2月6日正式立项。

（三）起草阶段

2022年12月-2023年5月，标准编制工作组通过专家访谈方式，对标准内技术内容进行研讨，采纳专家提出的宝贵意见和建议，并在原有的基础上调整了标准框架，对标准中的检测指标进行了下一步讨论，商讨了《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》检测的科学性和适用性。对各种《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》检测技术方法进行了解，结合资料分析和调研情况，对标准框架进行内部讨论，就标准的编制背景、标准框架、主要技术内容进行研讨，并从不同角度提出了具备科学性、实用性和可操作性的修改意见，形成标准草案。

标准起草工作组根据前期的工作情况，共同研究确定了标准征求意见稿，并形成标准编制说明，计划于2024年初起通过网络平台、实验室检验机构、医疗器械企业等产业链相关方开展广泛征集意见。

2 确定学会团体标准主要技术内容（如技术指标、参数等）

2.1 本标准编制原则
2.1.1适用性原则

标准中规定的要素立足当前创面修复材料有效性评价体外可溶性材料尚无评价方法检测技术的现状，通过研究规范技术，建立了《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》技术标准，所规定的技术内容既符合国家政策及规范性文件要求，又满足实际，发挥标准能效。

2.1.2先进性原则

目前通过标准查询，未有《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》标准，标准编制组在总结评价创面修复材料检测技术所取得的经验和存在问题的基础上，进行充分的研究、调研和论证，确定标准的主要内容，使得此项工作在行业中领先，并值得借鉴和推广。

2.1.3统一性原则

一方面符合国家及行业出台的法律法规、政策文件要求，另一方面充分借鉴工作经验，总结不同检测步骤的异同，在此基础上对原有工作不断改进提升，使标准更加规范。

2.1.4规范性原则

召开标准编写研讨会，专家及相关人员就标准的框架、结构、内容广泛讨论，发表意见。标准的格式和语言表述符合GB/T 1.1—2020 的要求，确保标准内容的规范。

坚持适用性和有效性为准则，标准的编制不低于目前国内相关行业标准规定的限量指标，严格遵循GB/T 1.1—2020的要求进行编制，并且结合当前行业发展现状与特点，提高标准贯彻实施的实用性和可操作性。
2.2 本标准主要内容
范围

本文件规定了用于创面修复材料的体外细胞增殖和迁移试验的刺激因子屏蔽法，用于生物材料的促进创面细胞增殖和迁移隔离效果的评价。

本文件适用于评价促进创面细胞增殖和愈合的水凝胶或固态创面修复生物材料。

规范性引用文件

GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品
术语和定义

下列术语与定义适用于本文件

3.1 细胞活力（cell viability)：是细胞群体中总有一些因各种原因而死亡的细胞，总细胞中活细胞所占的百分比。

3.2 细胞迁移(cell migration) ：也称为细胞爬行、细胞移动或细胞运动，是指细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的梯度后而产生的移动。细胞迁移为细胞头部伪足的延伸、新的黏附建立、细胞体尾部收缩在时空上的交替过程。细胞迁移是正常细胞的基本功能之一，是机体正常生长发育的生理过程，也是活细胞普遍存在的一种运动形式。在创面愈合过程中也涉及到细胞迁移。

3.3 刺激物(irritants)：是指可致眼、皮肤、呼吸道黏膜、消化道黏膜发生可逆炎性反应的物质。
4 刺激物浓度确定试验
4.1 试验原理

本试验的原理是将刺激物溶解在培养基中，配成不同梯度已知浓度的样品，按照GB/T16886.5医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验的方法，测定刺激物不同浓度下的细胞毒性，确定刺激物存活率40%、50%和60%的浓度。

4.2 器具、试剂和耗材

4.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或培养皿。
4.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、二甲基亚砜、噻唑蓝、异丙醇溶液、高密度聚乙烯。

4.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞。

4.2.4 刺激物：盐酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素或其他刺激物。

4.3 样品制备

4.3.1试验样品的制备：准确称取刺激物溶解在培养基中，配置成不同梯度浓度的刺激物，过滤除菌低温保存备用。由于不同刺激物的溶解度不同，并根据样品现有的细胞毒性数据，配置10个不同梯度浓度的刺激物用于细胞毒性试验。

4.3.2阴性对照（高密度聚乙烯）：计算直径为1 cm的高密度聚乙烯双面的面积，按国标GB/T16886.12要求按3 cm2/mL加入DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中浸提24小时，取其上清液使用。

4.3.3阳性对照（10% DMSO）：取适量 DMSO加入低糖DMEM完全培养基内，制备10% DMSO溶液，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.3.4空白对照：低糖DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.4 试验步骤和方法

按照国家标准GB/T16886.5中推荐的MTT方法进行细胞毒性实验（见表1）。实验设置空白对照组(10%含新生胎牛血清低糖DMEM培养基)、阴性对照组(高密度聚乙烯浸提液)、阳性对照组(含有10% DMSO完全培养基)，不同刺激物组(不同浓度刺激物溶液)，每个试验组设置6个复孔，每孔加入100 µL细胞悬液。将复苏好的成纤维细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×105个/mL密度制备细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入CO2细胞培养箱中在37℃下培养24小时，移去旧培养基，按照实验设置加入对应培养液，继续培养24小时后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入 50 µL MTT溶液（浓度1mg/mL），放入细胞培养箱中孵育3小时后弃去孵育液，加入100 µL异丙醇，用振荡器上振荡使蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照公式1-1计算细胞存活率。

 细胞相对存活率(%)= [image: image1.png]A -A
s7onm”Z6500m 1 )%

B 5700m™B 6500m



                     式1-1
A ──不同生物材料组(阴性、阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表1 细胞毒性实验

	实验分组
	处理条件
	检测模型
	观察时间
	检测方法

	空白对照
	含10%血清培养基
	细胞系
	37℃、5% CO2

共培养 24h
	MTT法

	阴性对照
	高密度聚乙烯含血清培养基浸提液
	
	
	

	阳性对照
	10%DMSO含血清培养基
	
	
	

	样品组
	不同浓度刺激物溶液
	
	
	


4.5 试验用刺激物浓度的确定

根据细胞毒性试验结果，做刺激物浓度和细胞毒性关系曲线，选择细胞毒性增殖率40%、50%、60%左右的3个浓度用于以下细胞增殖和迁移屏蔽试验。如果试验结果的细胞毒性增殖率未能达到以上要求，建议进一步增加浓度或降低浓度重新进行细胞毒性试验。

5 细胞活力屏蔽试验

5.1 试验原理
   采用Transwell细胞培养技术评价创面修复再生材料对胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素等刺激因子屏障作用。物理屏蔽保护试验模式如图1所示。在有保护材料屏蔽的情况下可以避免刺激因子对细胞的刺激和毒性作用，细胞可以生长良好，而在没有保护的情况下细胞生长被抑制或细胞死亡。该模型可以通过细胞培养模式评价创面修复材料的屏蔽隔离效果。

[image: image2.png]&

pagIiEN




                 加入材料                   未加材料

                    图1 材料屏蔽保护试验模型示意图

5.2 器具、试剂和耗材

5.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴锅、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、细胞培养瓶，24孔板、Transwell，96孔板。
5.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、CCK-8试剂。

5.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

5.3 样品制备

5.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

5.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.4细胞活力试验步骤
按照表3将处于对数生长期的细胞1×105个/mL铺于24孔板内，每孔加入1 mL，3个复孔，样品组的transwell孔板中加入0.2ml的保护胶，对照组不做处理，分别再每组中加入3个不同浓度（加入适当体积使浓度达到细胞毒性活力率40%、50%、60%左右的3个浓度）的刺激物观察24小时、48小时、72小时细胞活力情况，酶标仪下检测450 nm的吸光度，按照公式1-2计算细胞增殖率，评估不同生物材料对成细胞的活力作用。

细胞存活率(%)= [image: image3.png](R A/ ZHEXHE B) x 100%



            式1-2
A ──不同浓度样品组(阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表2 细胞增殖试验
	实验分组
	培养条件
	检测模型
	观察时间
	检测方式

	空白对照组
	无材料
	细胞系
	24h、48h、72h
	CCK-8法

	试验组
	有材料
	
	
	


5.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组结果进行综合分析评估。如果细胞活力试验表现为活力抑制作用，这样的材料可能和培养基中的血清蛋白相互作用，在有血清蛋白存在的情况下可能不会表现出细胞活力抑制作用，必要时进一步研究明确其作用机理。
6细胞迁移屏蔽试验

6.1 试验原理

采用Transwell细胞培养技术评价创面修复再生材料对胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素等刺激因子屏障作用。物理屏蔽保护试验模式如图1所示。在有保护材料屏蔽的情况下可以避免刺激因子对细胞的刺激和毒性作用，细胞可以迁移，而在没有保护的情况下细胞迁移被抑制。该模型可以通过细胞培养模式评价创面修复材料的对细胞迁移的屏蔽隔离效果。
6.2  器具、试剂和耗材

6.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴锅、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、24孔板、细胞培养瓶、Image J图像处理软件。
6.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶。

6.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

6.3 样品制备

6.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

6.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。
6.4 试验步骤和方法

按照表3将处于对数生长期的细胞1×105个/mL铺于24孔板内，每孔加入1 mL，3个复孔，24小时后取一把灭菌后直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在显微镜下(10X)观察。样品组的transwell孔板中加入0.2ml的保护胶，对照组不做处理，分别在每组中加入3个不同浓度（加入适当体积使浓度达到细胞毒性增值率40%、50%、60%左右的3个浓度）的刺激物。拍摄0h、以及培养12h、24h时细胞图片，应用Image J根据公式1-3计算不同时间的细胞迁移率，评估生物材料作用后的对细胞迁移的影响。

表3 细胞迁移试验
	实验分组
	培养条件
	检测模型
	观察时间
	检测方式

	空白对照组
	无材料
	细胞系
	0h、12h、24h
	显微镜观察并拍摄图片

	试验组
	有材料
	
	
	


迁移率(%) = [image: image4.png]OH FI#-12/24 HIH

OH E x 100%



                         式1-3
6.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组结果进行综合分析评估。
2.3 本标准制定参考的主要依据
标准制定中参考引用了以下文件

[1] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会：GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验，北京：中国标准出版社，2017

[2] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品，北京：中国标准出版社，2017

[3] 杨敏一 王涵 曾行 孟珠 王春仁：离子温度双敏感型黏膜创面保护胶性能及黏膜修复有效性体外评价研究，北京生物医学工程，41(4)：405-412，2022

[4]  Hang Zeng, Muye He, Minyi Yang,Zhu Meng,Han Wang, Chunren Wang：In Vitro and In Vivo Investigation on the Effectiveness of Alginate-Based Gastric Mucosal Protective Gel, BioMed Research International, Volume 2022, Article ID 8287163, 11pages，2022。
3 主要实验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期经济效果
3.1 主要结果分析

一、肠道上皮细胞
肠道ESD术后易发生出血、溃疡以及穿孔等并发症，ESD术后形成人工溃疡目前并未有产品能够在防护的同时促进创面的愈合。而本课题所研究的水凝胶可能具有双重作用。本章建立一个损伤模型，随后探究凝胶的物理防护能力。
1）刺激物浓度确定试验
在病理状态下，活性氧（ROS）大量产生，累积在组织中导致含量增加，当ROS超出正常范围内时，对机体中的蛋白质功能障碍及DNA损伤，导致细胞损伤从而发生凋亡现象。机体活性氧或者氮自由基产生过多或者机体抗氧化系统发生损伤，可导致机体氧化系统和抗氧化系统之间失衡而引起肠道肠道损伤。因此选择H2O2作为损伤物质建立损伤模型，考察后续样品的防护效果。
溶液配制
H2O2浓度配制：取3mL的H2O2过0.22um滤膜得到无菌H2O2溶液。取0.202mL无菌H2O2，加入1.792mL高糖DMEM基础培养基，配制成1mol/mL的H2O2母液（注意：母液要现用现配，在配制过程中需要避光），高糖DMEM基础培养基稀释H2O2母液，配制不同浓度H2O2损伤液。

损伤模型建立

待CCD841Con细胞融合到80%~90%时，用PBS轻洗两次，加入0.25%胰蛋白酶消化，离心，高糖DMEM完全培养基重悬细胞。细胞以1×105/mL密度铺于96孔板中，每孔100µL，待细胞贴壁后，弃去原有培养液，清洗两次，加入不同浓度的H2O2损伤液，分别培养0.5h、1h、2h，随后弃去孔板内的液体，用无菌PBS轻洗两次，加入10%CCK-8溶液，不加细胞组只加培养基组做空白对照。在细胞培养箱中培养2.5h，酶标仪在450nm波长处测细胞吸光度值，计算细胞相对存活率。计算公式如下：

[image: image5.png]—A
RGR(%) =— 9% 100%





试验结果发现，不同浓度损伤液和CCD841Con细胞共培养，0.5h时，0.8mmol/mL浓度下作用细胞损伤率达到52.59%，说明该浓度的H2O2能够损伤过半的细胞。同时根据结果可以看出损伤液在作用不同时间后，对细胞的损伤程度各不相同，随着时间的增加，细胞受损程度也在增加。考虑到该损伤模型是后续物理防护的基础，因此，选择1mmol/mL的H2O2溶液做后续物理防护实验中损伤浓度。

2）物理防护细胞活力试验
根据上述损伤模型建立实验可知，H2O2在800µmol/mL时，CCD841Con细胞存活率为52.59%，在该浓度下，作用0.5h后CCD841Con细胞已经损伤大半，1mmol/mL时细胞损伤更加严重，考虑到物理防护模型的实际应用，选择较高于半数致死的浓度1mmol/mL作为物理防护的损伤浓度。

[image: image6.png]&

pagIiEN




图：物理防护示意图
细胞以1×105/mL密度铺于24孔板中，每孔1mL，培养24h待细胞贴壁。弃去孔板内原有培养液，PBS轻洗2次，加入400mL的高糖DMEM基础培养基，将Transwell小室上层加入20μL凝胶胶体液，随后加入40uL固定液，37℃细胞培养箱中静置30min，弃去固定液，将上层含有凝胶的Transwell小室放入铺有细胞的24孔板内，凝胶上层加入40μL浓度为11mmol /mL的H2O2溶液（最终在培养基中的浓度为1mmol/mL），对照组为上层不含凝胶的Transwell板，分别在0.5h、1h、2h，4h、6h后将小室取出，弃去孔板内溶液并用PBS轻洗一次，加入含有10%CCK-8的高糖DMEM基础培养基，培养2.5h后，在450nm波长处测上清液吸光度值，根据吸光度值计算细胞相对存活率。计算公式如下：

[image: image7.png]—A
RGR(%) =— 9% 100%





试验结果发现，在0h时对照组和实验组之间无统计学差异（P<0.001）。对照组随着损伤时间的延长，细胞存活率逐渐降低，样品组的细胞存活率随着时间的延长，有一定程度的降低，但与对照组相比，具有明显的统计学差异(P<0.001)。可见，样品组凝胶能够有效阻挡损伤物质进入Trancewell小室下层，进一步损伤细胞，对损伤物质有一定的防护作用。
二、食管上皮细胞
食管ESD术后易发生出血、溃疡、以及食管狭窄等并发症，本文所设计水凝胶主要在食管ESD术后形成的溃疡也有一定的促进愈合作用。水凝胶主要是通过物理阻隔的方式对创面进行保护。本文建立一个损伤模型，随后进行物理防护实验，探究样品阻挡有害物质的能力。
1）刺激物浓度确定试验
H2O2溶液的配制过程同上，溶剂为MEM基础培养基。
细胞以2×105/mL密度铺于96孔板中，培养24h后，加入不同浓度的H2O2溶液，分别在0.5h、1h、2h后，测细胞的吸光度值，计算细胞相对存活率。

[image: image8.png]—A
RGR(%) =— 9% 100%





试验结果发现，样品在不同的H2O2浓度下，对细胞的损伤浓度不相同，作用于细胞不同的时间，对细胞的影响也各不相同。其中，100umol/mL浓度下作用细胞损伤率达到50%左右，说明该浓度的H2O2能够损伤细胞。同时根据上图可以看出损伤液在作用不同时间后，对细胞的损伤程度各不相同，随着时间的增加，细胞受损程度也在增加。考虑到该损伤模型是后续物理防护的基础，因此，选择损伤细胞浓度较大的浓度，因此选择，400umol/mL做后续实验损伤浓度。
2）物理防护细胞活力试验
根据以上炎症模型，发现400µmol/L的H2O2溶液在0.5h时，说明该浓度下，0.5h细胞已经损伤大半，因此选择该浓度作为物理防护的损伤浓度。

细胞以1×106/mL密度铺于24孔板中，每孔1mL，培养24h后加入400µL的MEM基础培养基，将Transwell小室上层加入20µL胶体液，随后加入40uL 的固定液静置一段时间后弃去固定液，随后将上层含有凝胶的Transwell小室放入孔板内，凝胶上层加入40µL浓度为4.4mmol /mL的H2O2溶液（最终在培养基中的浓度为400µmol/mL），对照组为上层无凝胶覆盖的Transwell板，分别在0.5h、1h、2h，4h、6h后将小室取出，弃去孔板内溶液并用PBS轻洗一次，随后加入含有10%CCK-8溶液，2.5h后酶标仪450nm波长处测上清液的吸光度值，根据吸光度值测细胞相对增殖率。

[image: image9.png]—A
RGR(%) =— 9% 100%





试验结果发现，在0h时，样品组和对照组细胞吸光度值无统计学差异（P>0.05），随着时间的延长，对照组无水凝胶作为防护，H2O2溶液接触到细胞培养基，细胞受到损伤，数量逐渐减小。随着时间的延长，对照组吸光度值逐渐降低，样品组凝胶起到物理阻隔作用，能够防止大部分损伤液进入培养基损伤细胞。实验组吸光度值和对照组相比在0.5h时有极显著性差异（P<0.001）有明显的差异。随着时间的延长，差异越来越明显。综上，该凝胶在6h内有较好的防护作用。

三、胃黏膜上皮细胞
本章评估胃黏膜保护胶的有效性，设计物理防护模型对细胞存活增殖和细胞迁移的影响。
刺激物浓度确定试验：

（1）pH值1-7的条件下GES-1细胞的增殖和迁移情况

将处于对数生长期的GES-1细胞按2×104铺于96孔板中，每孔100μl，做6个平行副孔，在DMEM基础培养基中加入不同浓度的盐酸配制成pH值1-7的培养基（用pH计测量），用滤膜过滤后加入10%的胎牛血清和1%的双抗，配置成不同pH值的完全培养基备用。将铺好板的GES-1细胞在37℃、5%CO2、饱和湿度的培养箱中培养24h,弃去培养基加入pH值1-7的完全培养基每孔100μl，然后将其放入培养箱中在细胞生长24h、48h、72h弃去培养基用PBS清洗后分别加入含10%CCK8的有血清培养基100μl，并在酶标仪上540nm处测其吸光度值。
按上述方法配制成pH值1-7的DMEM培养基，并进行划痕实验，方法同上。

不同pH值下细胞增殖结果

实验结果显示：在pH1-2时，细胞在24h的存活率非常低。在pH3-5时细胞存活率24h-72h逐步降低。pH=6-7细胞存活处于增高状态，但pH=6时存活率低于pH=7时存活率。
不同pH值下细胞迁移结果

实验结果显示：在pH值1-4时细胞未发生迁移现象，当pH值为5时出现迁移现象但迁移效果并不好，pH值6-7时出现明显迁移，但pH值为6时迁移效果略低于pH值为7时的效果。

（2）不同浓度、不同体积盐酸通过胃黏膜保护胶对细胞培养基pH的影响

将浓盐酸用生理盐水稀释成1/2、1/4、1/8、1/16、1/32备用,在24孔板中加入1ml无血清培养基，样品组的transwell孔板中加入0.2ml的胃黏膜保护胶，对照组不做处理， 分别再每组中加入不同浓度不同体积（体积为50μl、25μl、12μl）的盐酸,用pH计观察培养基的每天pH值变化。
[image: image10.png]4
/

Gl
v DMEW Cellcuture medium

DMEM Cell culture medium

Glue Group Control Group




不同浓度不同体积盐酸穿透胃黏膜保护胶后pH值的变化示意图

2）胃黏膜保护胶防护下的细胞增殖试验
根据以上的实验结果可以观察部分组中pH值变化明显，根据不同pH值下增殖的区别结果，从中抽取50微升1/16浓盐酸组、50微升1/8浓盐酸组、25微升1/8浓盐酸组、12微升1/4浓盐酸组、12微升1/2浓盐酸组进行相应的增殖实验，方法同上。实验结果中50μl-1/8HCl、50μl-1/16HCl 、25μl-1/8HCl、12μl-1/4HCl、12μl-1/2HCl的对照组和样品组之间细胞存活率3天存在显著性差异（P<0.05）。
3）胃黏膜保护胶防护下的细胞增殖迁移试验
根据以上实验结果可以观察部分组中pH值变化明显，根据不同pH值下划痕的区别结果，从中抽取三组50微升1/16浓盐酸组、25微升1/8浓盐酸组、12微升1/4浓盐酸组进行划痕实验观察其细胞迁移的结果，方法同上。
通过上述实验分别挑选50μl-1/16HCl、25μl-1/8HCl、12μl-1/4HCl几组进行细胞划痕实验观察12h、24h的迁移效果结果，发现对照组均无明显迁移现象而样品组均出现了迁移。结果提示在胃粘膜保护胶的物理防护下可促进细胞迁移。
3.2. 综述报告

建立了体外胃黏膜保护胶体外评价模型，浸提液体外细胞增殖迁移试验显示胃黏膜保护胶72小时浸提液有一定促进增殖作用，但对细胞划痕创面的细胞迁移无影响。体外物理保护模型试验表明胃黏膜保护胶对较高浓度的盐酸有阻挡作用，并且能保护细胞存活和增殖，细胞迁移实验表明在有保护胶存在时观察到明显的细胞迁移，而空白对照无细胞迁移，说明了在有胃粘膜保护胶保护的情况下具有促进细胞划痕创面的愈合作用。
本标准首次起草了《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》团体标准，对于创面修复材料有效性评价提供了可靠有效的评价方法，对于该类产品的研究提供的解决方案。
4 经济效果

本标准的制定，将填补国内《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》标准的空白，有助于产业在创面修复有效性检测方面作出科学、严格、规范的依据，相关检验机构开展创面材料有效性检测工作提供技术参考。为创面修复材料研究提供了评价手段。
5 采用国际标准的程度及水平的简要说明

经查新，暂未见有关于《创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法》检测技术相关的推荐性国家标准、推荐性行业标准。。

国际标准和国外先进标准：经查新未见有同类国际及国外先进标准。

6 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准没有采用国际标准和国外先进标准。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
7 重大分歧意见的处理经过及依据

无。
8 其他给予说明的事项

无。

标准起草工作组
2023年10月7日

