《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》

团体标准编制说明

1 工作简况

1.1 任务来源

《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》团体标准，由杭州英健生物科技有限公司牵头起草，中国生物材料学会标准工作委员会归口。2023年2月6日，中国生物材料学会发布了《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价法》等11项团体标准项目立项公示的通知，《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》被列入中国生物材料学会2023年团体标准批准立项清单。

1.2 起草工作组单位和团体标准主要起草人及其所做工作

本标准起草单位：浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院。

本标准主要起草人：戴建英，于栋杰，高欣怡，高洁、韩倩倩，王涵。梁洁，徐磊、邹文、王春仁。具体工作任务见表1。

表1  标准起草人及工作任务

| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 戴建英 | 浙江杭州英健生物科技有限公司 | 课题负责人 | 项目负责人 |
| 于栋杰 | 浙江杭州英健生物科技有限公司 | 项目负责人 | 标准起草 |
| 高欣怡 | 浙江杭州英健生物科技有限公司 | 项目负责人 | 标准起草 |
| 高洁 | 浙江杭州英健生物科技有限公司 | 项目骨干 | 标准起草 |
| 韩倩倩 | 中国食品药品检定研究院 | 正高 | 标准起草 |
| 王涵 | 中国食品药品检定研究院 | 中级 | 标准起草 |
| 梁洁 | 四川大学生物医学工程学院 | 正高 | 标准起草 |
| 徐磊 | 浙江杭州英健生物科技有限公司 | 正高 | 标准起草 |
| 邹文 | 四川大学生物医学工程学院 | 副高 | 标准起草 |
| 王春仁 | 中国食品药品检定研究院 | 正高 | 标准起草 |

1.3 主要工作过程

在确定标准制定任务后，标准起草工作组依照国家有关规定及《中国生物材料学会团体标准管理办法》，根据团体标准进度计划安排组织实施。在标准草案编制工作过程中，标准起草工作组通过大量文献检索与查阅，分析《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》团体标准立项可能性，参考了相关国家标准、行业标准，以对《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》进行各项主要技术指标检测和试验方法验证为依据，并在与本团体标准有关的科研、生产、使用、管理单位进行充分沟通的基础上，起草制定了本团体标准。

（一）预研阶段

2022年12月，浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院召开标准研制研讨会，共同研究和探讨《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》标准化工作。项目组对相关技术及标准情况进行了查新和分析，结合前期研究及验证数据，就如何进一步规范《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》检测技术、如何保证标准检测结果准确、可靠，为开展团体标准检测技术方法研究分析等进行了研讨，拟定了团体标准的名称，确定团体标准的适用范围。标准编制组针对《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》，开始搜集、查阅相关国家政策、科研文献、资料及标准查新工作，并结合团体标准检测行业内现状，论证标准立项的可行性，形成标准框架。

（二）立项阶段

2022年12月，标准编制工作组向中国生物材料学会提交立项申请。根据《中国生物材料学会团体标准管理办法》的相关要求，2023年1月7日召开立项评审会，对《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》团体标准进行了立项审查，经技术专家认真研究与审核，标准符合立项条件，于2023年2月6日正式立项。

（三）起草阶段

2022年12月-2023年5月，标准编制工作组通过专家访谈方式，对标准内技术内容进行研讨，采纳专家提出的宝贵意见和建议，并在原有的基础上调整了标准框架，对标准中的检测指标进行了下一步讨论，商讨了《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》检测的科学性和适用性。对各种《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》检测技术方法进行了解，结合资料分析和调研情况，对标准框架进行内部讨论，就标准的编制背景、标准框架、主要技术内容进行研讨，并从不同角度提出了具备科学性、实用性和可操作性的修改意见，形成标准草案。

标准起草工作组根据前期的工作情况，共同研究确定了标准征求意见稿，并形成标准编制说明，计划于2024年初起通过网络平台、实验室检验机构、医疗器械企业等产业链相关方开展广泛征集意见。

2 确定学会团体标准主要技术内容（如技术指标、参数等）

2.1 本标准编制原则

2.1.1适用性原则

标准中规定的要素立足当前创面修复材料有效性评价体外可溶性材料尚无评价方法检测技术的现状，通过研究规范技术，建立了《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》技术标准，所规定的技术内容既符合国家政策及规范性文件要求，又满足实际，发挥标准能效。

2.1.2先进性原则

目前通过标准查询，未有《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》标准，标准编制组在总结评价创面修复材料检测技术所取得的经验和存在问题的基础上，进行充分的研究、调研和论证，确定标准的主要内容，使得此项工作在行业中领先，并值得借鉴和推广。

2.1.3统一性原则

一方面符合国家及行业出台的法律法规、政策文件要求，另一方面充分借鉴工作经验，总结不同检测步骤的异同，在此基础上对原有工作不断改进提升，使标准更加规范。

2.1.4规范性原则

召开标准编写研讨会，专家及相关人员就标准的框架、结构、内容广泛讨论，发表意见。标准的格式和语言表述符合GB/T 1.1—2020 的要求，确保标准内容的规范。

坚持适用性和有效性为准则，标准的编制不低于目前国内相关行业标准规定的限量指标，严格遵循GB/T 1.1—2020的要求进行编制，并且结合当前行业发展现状与特点，提高标准贯彻实施的实用性和可操作性。

2.2 本标准主要内容

范围

本文件规定了用于创面修复材料的体外细胞增殖和迁移试验方法，用于可溶性生物材料的促进创面细胞增殖和迁移效果的评价。

本文件适用于用于创面愈合的可溶性生物材料促进创面细胞增殖和愈合的有效浓度的确定。

本文件不适于用于创面愈合的非可溶性生物材料。

规范性引用文件

GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品

术语和定义

3.1 细胞增殖（cell proliferation)：是细胞生长和分裂产生两个子细胞的过程，细胞增殖导致细胞数量呈指数增长，因此细胞增殖是组织修复过程中的主要机制。

3.2 细胞迁移(cell migration) ：也称为细胞爬行、细胞移动或细胞运动，是指细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的梯度后而产生的移动。细胞迁移为细胞头部伪足的延伸、新的黏附建立、细胞体尾部收缩在时空上的交替过程。细胞迁移是正常细胞的基本功能之一，是机体正常生长发育的生理过程，也是活细胞普遍存在的一种运动形式。在创面愈合过程中也涉及到细胞迁移。

3.3 可溶性材料(soluble materials)：是指强亲水性的生物材料，能溶解或溶胀于水中形成水溶液或均匀分散体系。如海藻酸钠、羧甲基壳聚糖、胶原蛋白等生物材料。

4 细胞毒性试验

4.1 试验原理

本试验的原理是将待测生物材料溶解在培养基中，配成不同梯度浓度的样品，按照GB/T16886.5医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验的方法，确定不同浓度下材料是否具有细胞毒性，选择不具有细胞毒性的浓度，用于体外细胞增殖和迁移试验。

4.2 器具、试剂和耗材

4.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿。

4.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、二甲基亚砜、噻唑蓝、异丙醇溶液、高密度聚乙烯。

4.2.3 细胞系：人成纤维细胞L919。

4.3 样品制备

4.3.1 试验样品的制备：准确称取样品溶解在培养基中，配置成不同梯度浓度的样品，过滤除菌低温保存备用。由于不同材料的溶解度不同，根据样品现有的细胞毒性数据，配置10个不同梯度浓度的样品用于细胞毒性试验。

4.3.2阴性对照（高密度聚乙烯）：计算直径为1 cm的高密度聚乙烯双面的面积，按国标GB/T16886.12要求3 cm2/mL加入DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中浸提24小时，取浸提液使用。

4.3.3阳性对照（10% DMSO）：取适量 DMSO加入DMEM完全培养基内，制备10% DMSO溶液，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.3.4空白对照：DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.4 试验步骤和方法

按照国家标准GB/T16886.5中推荐的MTT方法进行细胞毒性实验（见表1）。实验设置空白对照组(含10%新生胎牛血清低糖DMEM培养基)、阴性对照组(高密度聚乙烯浸提液)、阳性对照组(含有10% DMSO完全培养基)，样品组(不同浓度样品溶液)，每个实验组设置6个复孔。将复苏好的成纤维细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×105个/mL密度制备细胞悬液，每孔加入100 µL细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入CO2细胞培养箱在37℃下培养24小时，移去旧培养基，按照实验设置加入对应培养液，继续培养24小时后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入1mg/mL 50 µL MTT溶液，放入细胞培养箱中孵育2小时后弃去孵育液，加入100 µL异丙醇，用振荡器上振荡使蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照公式1-1计算细胞存活率。

细胞相对存活率(%)= A570nm−A650nmB570nm−B650nm ×100%                       式1-1

A ──不同生物材料组(阴性、阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表1 细胞毒性实验

| 实验分组 | 处理条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照 | 含10%血清培养基 | 人成纤维细胞 (L919) | 37℃、5% CO2 共培养 24h | MTT法 |
| 阴性对照 | 高密度聚乙烯含血清培养基浸提液 |  |  |  |
| 阳性对照 | 10%DMSO含血清培养基 |  |  |  |
| 样品组 | 不同浓度样品溶液 |  |  |  |

4.5 细胞增殖和迁移试验用样品浓度的确定

根据细胞毒性试验结果，选择无细胞毒性的高、中、低3个浓度用于以下细胞增殖和迁移试验。如果试验结果的细胞毒性在最高浓度或最低浓度表现为细胞增殖率为最大值，建议进一步增加浓度或降低浓度重新进行细胞毒性试验。

5 细胞增殖试验

5.1 试验原理

本试验采用在无血清培养基条件下测定细胞增殖的情况，以无血清培养基为空白对照，含有血清培养基为阳性对照。如果材料具有促进细胞增殖的作用，则和空白对照相比具有明显细胞增殖的反应。

5.2 器具、试剂和耗材

5.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿。

5.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、CCK-8试剂。

5.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

5.3 样品制备

5.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

5.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.4细胞增殖试验步骤

将在对数生长期内的细胞按照1×105个/mL的细胞密度加入到96孔板内，每孔100 μL。在细胞培养箱中培养24小时后弃去旧培养基，按照表2加入对照组和实验组溶液。于24小时，48小时和72小时分别观察细胞增殖情况，弃去孔内液体，加入配制好的CCK-8溶液，放入培养箱内孵育3小时。孵育结束使用酶标仪测量450 nm的吸光度值，按照公式1-2计算细胞增殖率，评估试验样品溶液不同浓度对细胞的增殖作用，并筛选出最佳增殖浓度。

细胞增殖率(%)= (试验组A/ 空白对照B)×100%            式1-2

A ──不同浓度样品组(阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表2 细胞增殖试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳性对照组 | 含10%血清培养基 | 细胞系 | 24h、48h、72h | CCK-8法 |
| 空白对照组 | 无血清培养基 |  |  |  |
| 试验组 | 样品无血清培养基溶液 |  |  |  |

5.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分析评估。如果细胞增殖试验表现为增殖抑制作用，这样的材料可能和培养基中的血清蛋白相互作用，在有血清蛋白存在的情况下可能不会表现出细胞增殖抑制作用，必要时进一步研究明确其作用机理。

6细胞迁移试验

6.1 试验原理

细胞划痕实验是研究细胞迁移能力的体外试验。其原理是：当细胞长到融合成单层状态时，在融合的单层细胞上人为制造一个细胞空白区域，即为“划痕”，划痕边缘的细胞会逐渐进入空白区域使“划痕”愈合。通过对不同时期划痕区域细胞状态的观察，对细胞的迁移能力进行判断。细胞划痕作为创伤愈合实验是一种简单、廉价的方法。该方法模拟了细胞在体内愈合过程中的迁移过程。基本步骤包括在细胞单层中创建一个“伤口”，在细胞迁移过程中在开始和定期捕获图像以关闭伤口，以及比较图像以确定细胞迁移速率。

6.2  器具、试剂和耗材

6.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、24孔板、细胞培养瓶或细胞培养皿、Image J图像处理软件。

6.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶。

6.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

6.3 样品制备

6.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

6.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.4 试验步骤和方法

按照表3将处于对数生长期的细胞铺于24孔板内，每孔加入1 mL，2个复孔，24小时后取一把灭菌后直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在显微镜下(10X)观察，拍摄0h、以及培养12h、24h时细胞图片，应用Image J根据公式1-3计算不同时间的细胞迁移率，评估生物材料作用后的对细胞迁移的影响。

表3 细胞迁移试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳性对照组 | 含10%血清培养基 | 细胞系 | 0h、12h、24h | 显微镜观察拍摄图片 |
| 空白对照组 | 无血清培养基 |  |  |  |
| 试验组 | 样品无血清培养基溶液 |  |  |  |

迁移率(%) = 0H面积−12/24H面积0H面积 ×100%                          式1-3

6.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组和/或阳性对照品组各组结果进行综合分析评估。

2.3 本标准制定参考的主要依据

- 标准制定中参考引用了以下文件

- [1] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会：GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验，北京：中国标准出版社，2017

- [2] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品，北京：中国标准出版社，2017

- [3] 杨敏一 王涵 曾行 孟珠 王春仁：离子温度双敏感型黏膜创面保护胶性能及黏膜修复有效性体外评价研究，北京生物医学工程，41(4)：405-412，2022

[4]  Hang Zeng, Muye He, Minyi Yang,Zhu Meng,Han Wang, Chunren Wang：In Vitro and In Vivo Investigation on the Effectiveness of Alginate-Based Gastric Mucosal Protective Gel, BioMed Research International, Volume 2022, Article ID 8287163, 11pages，2022。

3 主要实验（验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期经济效果

3.1 主要结果分析

3.1.1.细胞毒性试验

按照国家标准中推荐的MTT方法进行细胞毒性实验。实验设置空白对照组(10%含新生胎牛血清低糖DMEM培养基)、阴性对照组(高密度聚乙烯浸提液)、阳性对照组(含有10% DMSO完全培养基)，不同样品组(不同浓度样品溶液/浸提液)，每个实验组设置6个复孔，每孔加入100 µL细胞悬液。将复苏好的Fibroblasts细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×105个/mL密度制备细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入CO2细胞培养箱在37℃下培养24小时，移去旧培养基，按照实验设置加入对应培养液，继续培养24小时后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入1mg/mL 50 µL MTT溶液，放入细胞培养箱中孵育3小时后弃去孵育液，加入100 µL异丙醇，用振荡器上振荡使蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照公式1-1计算细胞存活率。

细胞相对存活率(%)= A570nm−A650nmB570nm−B650nm ×100%                    式1-1

A ──不同生物材料组(阴性、阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表1：细胞毒性试验

| 实验分组 | 处理条件 | 检测模型 | 处理方式 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照 | 含10%血清培养基 | 人成纤维细胞 (Fibroblasts) | 37℃、5% CO2 共培养 24h | MTT法 |
| 阴性对照 | 高密度聚乙烯含血清培养基浸提液 |  |  |  |
| 阳性对照 | 10%DMSO含血清培养基 |  |  |  |
| 样品组 | 不同样品浸提液或溶液 |  |  |  |

细胞毒性实验结果

- 1）胶原蛋白类生物材料

- 三种胶原蛋白（牛胶原蛋白、:鱼胶原蛋白、重组人胶原蛋白）、空白、阳性、阴性对照与人成纤维细胞共同孵育24小时后的细胞存活率结果显示：设置空白对照组细胞存活率为100%，依据公式2-1计算得出：阴性组存活率是(105.52±3.57)%，阳性组存活率是(34.88±0.30)%。牛胶原蛋白组浓度在0.782-250 mg/mL范围内时其细胞存活率大于70%，不具备潜在细胞毒性，500 mg/mL牛胶原蛋白组细胞存活率为(33.43±0.05)%，存在潜在细胞毒性；鱼胶原蛋白组浓度在25-100 mg/mL范围内，各组细胞存活率不低于70%，根据GB/T 16886.5-2017，表明在该浓度范围内鱼胶原蛋白不存在潜在细胞毒性，但当浓度大于200 mg/mL时，细胞存活率低于70%，浓度过高具有细胞毒性，不利于细胞正常生长；重组人胶原蛋白组0.625-100 mg/mL范围内，各组存活率均不低于70%，无潜在毒性，但当浓度为200 mg/mL时，细胞存活率为(48.09±4.65)%，低于70%，不利于人成纤维细胞的正常生长。

- 2）多糖及其衍生物类生物材料

海藻酸钠、壳聚糖、β-葡聚糖、葡甘聚糖、壳聚糖季铵盐、羟丙甲基纤维素作用于人成纤维细胞24小时后，海藻酸钠浓度过高时不利于细胞正常生长，25 mg/ mL海藻酸钠细胞存活率为(22.57±1.37)%， 其浓度在12.5 mg/mL以下时细胞存活率均大于90%，不具细胞毒性；β-葡聚糖在1.25-50 mg/mL范围内细胞存活率均大于90%，不具备潜在的细胞毒性，但其浓度较高时则不利于成纤维细胞的正常生长如：100 mg/mL时存活率为：(13.65±1.41)%；200mg/mL时其存活率为：(2.89±0.08)%；0.78125-100 mg/mL时壳聚糖组的细胞存活率均大于90%，不具备潜在细胞毒性，200 mg/mL时壳聚糖组存活率仅为(12.47±0.26)%；其衍生物壳聚糖季铵盐在0.078125-20 mg/mL范围内细胞存活率远低于70%，显示较强的细胞毒性，不利于成纤维细胞的正常生长；葡甘聚糖浓度为0.078125-10 mg/mL时细胞存活率也低于70%，不利于成纤维细胞的正常生长；羟丙甲基纤维素浓度为0.15625-40 mg/mL时，细胞存活率低于70%，不利于成纤维细胞正常生长。

- 3）其他皮肤修复类生物材料

结果所示：浓度为 0.78125-50 mg/mL的硅酸镁锂、0.78125-6.25 mg/mL的泊洛沙姆407及0.25-4 mg/mL的聚赖氨酸在低浓度时细胞存活率均大于70%，不具细胞毒性，但浓度较高时三种生物材料的细胞存活率低，不利于人成纤维细胞可以正常生长，100 mg/mL硅酸镁锂存活率为：（57.27±0.69）%；12.5 mg/mL 泊洛沙姆407存活率为（51.06±1.29）%，且浓度升高存活率不断降低；5 mg/mL聚赖氨酸存活率为（37.97±0.65）%。细胞毒性结果显示：葡甘聚糖、壳聚糖季铵盐、羟丙甲基纤维素不利于人成纤维细胞的正常生长，具有潜在的细胞毒性；其余九种生物材料在一定范围内对人成纤维细胞的正常生长无影响，在这九种材料的安全范围内可进行后续的细胞增殖和细胞迁移实验研究。

- 3.1.2细胞增殖试验

- 样品制备

根据细胞毒性实验结果，选择不具细胞毒性的生物材料进行细胞增殖和细胞迁移实验，在安全浓度范围内设置不同浓度梯度样品组。

- 实验步骤

将在对数生长期内的细胞按照1×105个/mL细胞密度，每孔100 μL加入到96孔板内，在细胞培养箱中培养24小时后弃去废液，按照实验设置每孔加入100 μL不同样品、不同浓度的细胞培养基，观察24小时、48小时、72小时的细胞增殖情况，酶标仪下检测450 nm的吸光度，按照公式1-2计算细胞增殖率，评估不同生物材料对成纤维细胞的增殖作用，并筛选出最佳增殖浓度，以无血清DMEM培养基为对照。

细胞增殖率(%)= (试验组A/ 空白对照B)×100%            式1-2

A ──不同浓度样品组(阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表2： 细胞增殖试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 处理方式 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳性对照组 | 10%血清培养基 | 成纤维细胞(Fibroblasts) | 24h、48h、72h | CCK-8法 |
| 空白对照组 | 无血清培养基 |  |  |  |
| 实验组 | 样品无血清培养基溶液/浸提液 |  |  |  |

- 细胞增殖结果

- 1）胶原蛋白类生物材料

- 结果所示：与阴性对照组相比，三种胶原蛋白均可刺激成纤维细胞的生长，对人成纤维细胞具有不同程度的促增殖作用。共培养后的成纤维细胞均保持正常细胞形态，在一定浓度范围内成纤维细胞的生长对胶原蛋白浓度呈剂量依赖性。鱼胶原蛋白和重组人胶原蛋白促增殖作用较好，牛胶原蛋白作用稍弱。将阴性对照组增殖率为100.00%，孵育24小时后阳性对照组的增殖率为(123.65±0.57)%；50 mg/mL牛胶原蛋白促进细胞增殖效果最好为：(124.86±0.56)%；50 mg/mL和100 mg/mL鱼胶原蛋白具有较为显著的促增殖作用(159.39±3.32)%、(151.57±8.50)%；重组人胶原蛋白浓度为40 mg/mL时促进细胞增殖的效果最好为：(143.50±7.61) %，20 mg/mL时促增殖效果也表现良好，增殖率为：(138.72±3.50)%。

- 2）多糖类生物材料

结果所示：与阴性对照组相比，海藻酸钠、β-葡聚糖及壳聚糖三种多糖类生物材料对人成纤维细胞的增殖具有不同影响。将阴性对照组增殖率设为100.00%，孵育24h后，计算阳性对照组的增殖率为(123.65±0.57)%；此时，10 mg/mL海藻酸钠的细胞增殖率为(129.39±8.77)%，但48h和72h时海藻酸钠时表现出抑制细胞增殖的趋势；β-葡聚糖和壳聚糖可刺激成纤维细胞的生长，二者促进细胞增殖的作用相当。24h时9 mg/mLβ-葡聚糖增殖率可达到(134.04±3.30)%，48h时其细胞增殖率为(159.36 ± 14.70)%；12.5 mg/mL壳聚糖增殖率为(128.40±3.61)%，48h时其增殖率为(152.75±1.76)%。

- 3）其他皮肤修复类材料

结果所示：与阴性对照组相比，硅酸镁锂、泊洛沙姆407两种常用的皮肤修复类生物材料对人成纤维细胞的增殖作用不明显，聚赖氨酸抑制人成纤维细胞的增殖。

细胞增殖实验结果显示：聚赖氨酸抑制人成纤维细胞的增殖，泊洛沙姆、硅酸镁锂对人成纤维细胞无明显促增殖作用，其他六种生物材料具有不同程度的促增殖作用。50 mg/mL的牛胶原蛋白促进细胞增殖效果最好；50 mg/mL和100 mg/mL的鱼胶原蛋白促增殖作用较为显著；重组人胶原蛋白在40 mg/mL时效果最好，20 mg/mL时效果次之；孵育24小时后10 mg/mL海藻酸钠的细胞增殖率为(129.39±8.77)%，但48小时和72小时结果显示海藻酸钠表现出抑制细胞增殖的趋势；24-72小时内，不同浓度的β-葡聚糖和壳聚糖均表现出一定程度的促细胞增殖作用，随着材料浓度增高，促增殖作用增强。

3.1.3细胞迁移试验

将处于对数生长期的成纤维细胞铺于24孔板内，每孔加入1 mL，2个复孔，24小时后取一把灭菌后直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在显微镜下(10X)观察，拍摄0h、12h、24h时细胞图片，应用Image J根据公式1-3计算不同时间的细胞迁移率，评估不同生物材料作用后的细胞迁移程度，分析不同生物材料对成纤维细胞的迁移作用。

迁移率(%) = 0H面积−12/24H面积0H面积 ×100%                          式1-3

细胞迁移结果

- 细胞密度确定：将人皮肤成纤维细胞按照1×105个/mL、2×105个/mL铺于24孔板内，设置10%血清组和无血清组，观察0、12h、24h三个时间点细胞迁移情况。不同细胞密度24h、48h的细胞迁移结果所示：24小时后，2×105个/mL密度的血清组的细胞基本铺满划痕处，而无血清组还未铺满，1×105个/mL密度的血清组和无血清组细胞均未铺满划痕处，故为考虑观察不同生物材料对细胞迁移的影响，选择1×105个/mL的细胞密度进行实验，将无血清组作为空白对照组。

- 细胞迁移结果

综合考虑细胞毒和细胞增殖实验的结果，挑选适当浓度的牛胶原蛋白、鱼胶原蛋白、重组人胶原蛋白、海藻酸钠、壳聚糖、β-葡聚糖六种生物材料进行细胞迁移实验。

- 1）胶原蛋白类生物材料

细胞划痕结果显示：三种胶原蛋白对人成纤维细胞具有一定的促迁移的作用，牛胶原蛋白的促迁移作用强于鱼胶原蛋白和重组人胶原蛋白。根据公式1-3计算不同胶原蛋白组的细胞迁移率结果所示：12h、24h时空白对照组的迁移率分别为：(23.94±4.51)%和(47.46±1.01)%；50 mg/mL牛胶原蛋白迁移作用最好，其迁移率分别为：(47.36±1.35)%、(88.93±3.13)%；25 mg/mL鱼胶原蛋白促细胞迁移的作用最好，12h和24h迁移率分别为：(35.66±0.51)%和(79.30±1.25)%；20 mg/mL的重组人胶原蛋白的迁移率分别为：(13.98±0.90)%和(66.44±1.39)%。

- 2）多糖类生物材料

细胞划痕结果显示：海藻酸钠、壳聚糖、β-葡聚糖三种多糖类生物材料对人成纤维细胞具有促迁移的作用。不同多糖类生物材料组的细胞迁移率结果所示：12h、24h时空白对照组的细胞迁移率分别为：(23.94±4.51)%和(47.46±1.01)%；阳性对照组的细胞迁移率分别为：(30.12±1.75)%和(66.83±5.23)%；高浓度海藻酸钠不具有促进细胞迁移的作用，20 mg/mL的海藻酸钠12h、24h的细胞迁移率分别为：(0.14±0.19) %、(0.00±0.00)%；浓度较低时促进细胞迁移作用较强，海藻酸钠浓度为8 mg/mL时细胞迁移率分别为：(49.67±0.00) %和(100.00±0.00)%；壳聚糖的促迁移作用较强，11 mg/mL壳聚糖的促迁移作用最好，其迁移率分别为：(92.14±11.12)%、(100±0.00)%；24h时不同浓度的β-葡聚糖促进细胞迁移的作用较12h显著，9 mg/mL时其迁移率为(85.12±21.05)%。

细胞迁移实验结果显示：六种生物材料具有不同程度的促进人成纤维细胞迁移的作用。六种生物材料最佳迁移结果显示：11 mg/mL壳聚糖及8 mg/mL海藻酸钠促迁移效果最佳，24h内可达到100%迁移，9 mg/mLβ-葡聚糖、20 mg/mL重组人胶原蛋白、25 mg/mL鱼胶原蛋白及50 mg/mL牛胶原蛋白分别为其最佳迁移浓度。

3.2. 综述报告

试验研究了十二种生物材料应用于人成纤维细胞的细胞毒性水平，筛选出不同生物材料作用于人成纤维细胞的安全浓度。接着通过检测细胞增殖活力和迁移能力的变化来考察不同生物材料的损伤修复功效，并选择具有皮肤修复潜力的生物材料进行后续研究。

- 1）细胞毒性实验结果：葡甘聚糖、壳聚糖季铵盐、羟丙甲基纤维素三种生物材料不利于人成纤维细胞的正常生长，具有潜在的细胞毒性；其余九种生物材料：牛胶原蛋白、鱼胶原蛋白、重组人胶原蛋白、海藻酸钠、壳聚糖、β-葡聚糖、硅酸镁锂、泊洛沙姆407、聚赖氨酸一定浓度范围内对人成纤维细胞的正常生长无影响，不具备潜在的细胞毒性，将该浓度范围作为后续实验研究的安全浓度范围。

- 2）细胞增殖实验结果：基于细胞毒性实验，对不具潜在细胞毒性的九种生物材料进行深入研究。实验发现：聚赖氨酸抑制人成纤维细胞的增殖，泊洛沙姆、硅酸镁锂对人成纤维细胞无明显的促细胞增殖作用，其他六种生物材料具有不同程度的促增殖作用。50 mg/mL牛胶原蛋白促进细胞增殖效果最好；50 mg/mL、100 mg/mL鱼胶原蛋白促增殖作用较为显著；重组人胶原蛋白浓度为40 mg/mL时效果最好，20 mg/mL效果次之。24h时10 mg/mL海藻酸钠可促进细胞增殖，其细胞增殖率为(129.39±8.77)%，但在48h和72h时海藻酸钠时表现出抑制细胞增殖的趋势；24-72h内，不同浓度的β-葡聚糖和壳聚糖均表现出一定程度的促细胞增殖作用，浓度越高，促增殖作用越好。

- 3）细胞迁移实验结果：人成纤维细胞可以通过增殖和迁移在伤处聚集，参与创面修复过程。实验发现：壳聚糖的促迁移作用最好，12h时，11 mg/mL的细胞迁移率为：(92.14±11.12)%，划痕损伤面几乎全部愈合。高浓度海藻酸钠不具有促进细胞迁移的作用，浓度较低时促进细胞迁移作用较强。24h时8 mg/mL海藻酸钠和11 mg/mL壳聚糖的细胞迁移率可达到100.00%，划痕处完全愈合。24h时β-葡聚糖促细胞迁移的作用较12h显著，9 mg/mLβ-葡聚糖迁移率为(85.12±21.05)%。三种胶原蛋白也表现出具有细胞迁移的作用，牛胶原蛋白的促迁移作用强于鱼胶原蛋白和重组人胶原蛋白。50 mg/mL的牛胶原蛋白迁移作用最好，其迁移率分别为：(47.36±1.35)%、(88.93±3.13)%；25 mg/mL的鱼胶原蛋白促细胞迁移的作用最好，12h和24h迁移率分别为：(35.66±0.51)%和(79.30±1.25)%；20 mg/mL的重组人胶原蛋白的迁移率分别为：(13.98±0.90)%和(66.44±1.39)%。

- 4）采用该试验方法综合细胞毒性、细胞增殖及细胞迁移结果，初步筛选了六种具有潜在细胞修复能力的生物材料，并挑选出这六种生物材料表现较好的浓度作为后续实验研究的基础浓度。

在研究验证的基础上首次起草了《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》团体标准，对于创面修复材料有效性评价提供了可靠有效的评价方法，对于该类产品的研究提供的解决方案。

4 经济效果

本标准的制定，将填补国内《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》标准的空白，有助于产业在创面修复有效性检测方面作出科学、严格、规范的依据，相关检验机构开展创面材料有效性检测工作提供技术参考。为创面修复材料研究提供了评价手段。

5 采用国际标准的程度及水平的简要说明

经查新，暂未见有关于《创面修复材料有效性评价 第1部分：可溶性材料体外评价方法》检测技术相关的推荐性国家标准、推荐性行业标准。

国际标准和国外先进标准：经查新未见有同类国际及国外先进标准。

6 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准没有采用国际标准和国外先进标准。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

7 重大分歧意见的处理经过及依据

无。

8 其他给予说明的事项

无。

标准起草工作组

2023年10月7日