ICS 11.100.20

CCS 30

团体标准

团体标准编号

代替的团体标准编号

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国生物材料学会   发布

创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法

Effectiveness Evaluation of Wound Repair Materials Part 3: In vitro Irritants Barrier Method (征求意见稿)

目  次

前   言	II

引   言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 刺激物浓度确定试验	1

5 物理屏蔽细胞活力试验	2

6 物理屏蔽细胞迁移试验	2

参考文献	2

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件团体标准编号为 XXXXX《创面修复材料有效性评价》，包括以下部分：

———第1部分：可溶性材料体外评价方法

———第2部分：不溶性材料体外浸提液评价方法

———第3部分：刺激因子屏蔽评价方法

———第4部分：体外微血管形成试验评价方法

———第5部分：体外细胞粘附和增殖直接接触评价法

———第6部分：动物食管创面模型促修复愈合评价方法

———第7部分：动物胃创面模型促修复愈合评价方法

———第8部分：动物肠道创面模型促修复愈合评价方法

———第9部分：动物皮肤创面模型促修复愈合质量评价方法

本部分是团体标准编号为 XXXX的第3部分

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国生物材料学会提出。

本文件由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：浙江杭州英健生物科技有限公司、中国食品药品检定研究院，四川大学生物医学工程学院

本文件主要起草人：戴建英，韩倩倩，梁洁，于栋杰，高欣怡，高洁、王涵。徐磊、邹文、王春仁

引   言

早期的创面保护材料为普通无菌的敷料，主要起到物理隔离保护创面的作用。随着生物材料的不断发展，具有组织再生能力的材料不断出现，这些材料不仅具有保护创面，而且具有促进创面细胞再生迁移，加速创面愈合速度和提高创面愈合质量的作用。目前评价创面材料的有效性主要是评价对细菌的隔离作用，尚无从细胞水平评价材料促进创面愈合的方法。本标准采用物理隔离模型和体外细胞培养的方法，评价材料对细胞增殖和迁移的影响，确定材料物理隔离作用的有效性。

- 通过体外物理防护模型实验评价材料对各种刺激因子如胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、氧化物、内毒素等物质的隔离作用，在保护材料的作用下，细胞增殖试验应显示细胞处于存活增殖状态，细胞迁移实验在有保护材料存在时显示细胞迁移作用。本标准通过采用Transwell细胞培养技术评价创面修复再生材料的屏蔽效果。

创面修复材料有效性评价 第3部分：刺激因子屏蔽评价方法

范围

本文件规定了用于创面修复材料的体外细胞增殖和迁移试验的刺激因子屏蔽法，用于生物材料的促进创面细胞增殖和迁移隔离效果的评价。

本文件适用于评价促进创面细胞增殖和愈合的水凝胶或固态创面修复生物材料。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T 16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品

术语和定义

下列术语与定义适用于本文件

3.1 细胞活力（cell viability)：是指细胞群体中总有一些因各种原因而死亡的细胞，总细胞中活细胞所占的百分比。

3.2 细胞迁移(cell migration) ：也称为细胞爬行、细胞移动或细胞运动，是指细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的梯度后而产生的移动。细胞迁移为细胞头部伪足的延伸、新的黏附建立、细胞体尾部收缩在时空上的交替过程。细胞迁移是正常细胞的基本功能之一，是机体正常生长发育的生理过程，也是活细胞普遍存在的一种运动形式。在创面愈合过程中也涉及到细胞迁移。

3.3 刺激物(irritants)：是指可致眼、皮肤、呼吸道黏膜、消化道黏膜发生可逆炎性反应的物质。

4 刺激物浓度确定试验

4.1 试验原理

本试验的原理是将刺激物溶解在培养基中，配成不同梯度已知浓度的样品，按照GB/T16886.5医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验的方法，测定刺激物不同浓度下的细胞毒性，确定刺激物存活率40%、50%和60%的浓度。

4.2 器具、试剂和耗材

4.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、96孔板、细胞培养瓶或培养皿。

4.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、二甲基亚砜、噻唑蓝、异丙醇溶液、高密度聚乙烯。

4.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞。

4.2.4 刺激物：盐酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素或其他刺激物。

4.3 样品制备

4.3.1试验样品的制备：准确称取刺激物溶解在培养基中，配置成不同梯度浓度的刺激物，过滤除菌低温保存备用。由于不同刺激物的溶解度不同，并根据样品现有的细胞毒性数据，配置10个不同梯度浓度的刺激物用于细胞毒性试验。

4.3.2阴性对照（高密度聚乙烯）：计算直径为1 cm的高密度聚乙烯双面的面积，按国标GB/T16886.12要求按3 cm2/mL加入DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中浸提24小时，取其上清液使用。

4.3.3阳性对照（10% DMSO）：取适量 DMSO加入低糖DMEM完全培养基内，制备10% DMSO溶液，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.3.4空白对照：低糖DMEM完全培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

4.4 试验步骤和方法

按照国家标准GB/T16886.5中推荐的MTT方法进行细胞毒性实验（见表1）。实验设置空白对照组(10%含新生胎牛血清低糖DMEM培养基)、阴性对照组(高密度聚乙烯浸提液)、阳性对照组(含有10% DMSO完全培养基)，不同刺激物组(不同浓度刺激物溶液)，每个试验组设置6个复孔，每孔加入100 µL细胞悬液。将复苏好的成纤维细胞传至两代以上呈对数生长期时，按照1×105个/mL密度制备细胞悬液，然后接种到96孔板内，放入CO2细胞培养箱中在37℃下培养24小时，移去旧培养基，按照实验设置加入对应培养液，继续培养24小时后，在显微镜下观察每组细胞形态，弃去每组培养液后加入 50 µL MTT溶液（浓度1mg/mL），放入细胞培养箱中孵育3小时后弃去孵育液，加入100 µL异丙醇，用振荡器上振荡使蓝紫色结晶充分溶解混匀，在酶标仪上检测570 nm和650 nm波长的吸光度值并按照公式1-1计算细胞存活率。

细胞相对存活率(%)= A570nm-A650nmB570nm-B650nm ×100%                     式1-1

A ──不同生物材料组(阴性、阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表1 细胞毒性实验

| 实验分组 | 处理条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照 | 含10%血清培养基 | 细胞系 | 37℃、5% CO2 共培养 24h | MTT法 |
| 阴性对照 | 高密度聚乙烯含血清培养基浸提液 |  |  |  |
| 阳性对照 | 10%DMSO含血清培养基 |  |  |  |
| 样品组 | 不同浓度刺激物溶液 |  |  |  |

4.5 试验用刺激物浓度的确定

根据细胞毒性试验结果，做刺激物浓度和细胞毒性关系曲线，选择细胞毒性存活率40%、50%、60%左右的3个浓度用于以下细胞活力和迁移屏蔽试验。如果试验结果的细胞毒性存活率未能达到以上要求，建议进一步增加浓度或降低浓度重新进行细胞毒性试验。

5 物理屏蔽细胞活力试验

5.1 试验原理

采用Transwell细胞培养技术评价创面修复再生材料对胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素等刺激因子屏障作用。物理屏蔽保护试验模式如图1所示。在有保护材料屏蔽的情况下可以避免刺激因子对细胞的刺激和毒性作用，细胞可以生长良好，而在没有保护的情况下细胞生长被抑制或细胞死亡。该模型可以通过细胞培养模式评价创面修复材料的屏蔽隔离效果。

加入材料                   未加材料

图1 材料屏蔽保护试验模型示意图

5.2 器具、试剂和耗材

5.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴锅、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、冷冻离心机、细胞培养瓶，24孔板、Transwell，96孔板。

5.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶、CCK-8试剂。

5.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

5.3 样品制备

5.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

5.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

5.4细胞活力试验步骤

按照表3将处于对数生长期的细胞按照1×105个/mL的细胞密度铺于24孔板内，每孔加入1 mL，3个复孔，样品组的transwell孔板中加入0.2ml的保护胶，对照组不做处理，分别再每组中加入3个不同浓度（加入适当体积使浓度达到细胞毒性存活率40%、50%、60%左右的3个浓度）的刺激物观察24小时、48小时、72小时细胞增殖情况，酶标仪下检测450 nm的吸光度，按照公式1-2计算细胞存活率，评估不同生物材料对成细胞的增殖作用。

细胞存活率(%)= (试验组A/ 空白对照B)×100%            式1-2

A ──不同浓度样品组(阳性对照组)平均吸光度

B ──空白对照组平均吸光度

表2 细胞活力试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照组 | 无材料 | 细胞系 | 24h、48h、72h | CCK-8法 |
| 试验组 | 有材料 |  |  |  |

5.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组结果进行综合分析评估。如果细胞活力试验表现为活力抑制作用，这样的材料可能和培养基中的血清蛋白相互作用，在有血清蛋白存在的情况下可能不会表现出细胞活力抑制作用，必要时进一步研究明确其作用机理。

6物理屏蔽细胞迁移试验

6.1 试验原理

采用Transwell细胞培养技术评价创面修复再生材料对胃酸、胃蛋白酶、胰蛋白酶、过氧化氢、细菌内毒素等刺激因子屏障作用。物理屏蔽保护试验模式如图1所示。在有保护材料屏蔽的情况下可以避免刺激因子对细胞的刺激和毒性作用，细胞可以迁移，而在没有保护的情况下细胞迁移被抑制。该模型可以通过细胞培养模式评价创面修复材料的对细胞迁移的屏蔽隔离效果。

6.2  器具、试剂和耗材

6.2.1二氧化碳细胞培养箱、恒温水浴摇床、高压蒸汽灭菌锅、倒置荧光显微镜、细胞计数仪、恒温水浴锅、恒温水浴摇床、酶标仪、电子天平、液氮罐、24孔板、细胞培养瓶、Image J图像处理软件。

6.2.2 试剂和耗材：DMEM低糖培养基、胎牛血清(FBS)、PBS、Penicillin-Streptomycin、0.25%胰蛋白酶。

6.2.3 细胞系：成纤维细胞、皮肤上皮细胞、食管上皮细胞、胃黏膜上皮细胞、肠黏膜上皮细胞

6.3 样品制备

6.3.1 试验样品的制备：按照细胞毒性试验确认的三个浓度称取样品溶解在无血清培养基中，完全溶解过滤除菌备用。

6.3.2阳性对照：含10%血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.3.3空白对照：无血清培养基，37℃、120 r/min摇床中震荡24小时。

6.4 试验步骤和方法

按照表3将处于对数生长期的细胞按照1×105个/mL的细胞密度铺于24孔板内，每孔加入1 mL，3个复孔，24小时后取一把灭菌后直尺放置于孔板孔上方，用1 mL枪垂直于孔板和直尺间划一道横线，在显微镜下(10×)观察。样品组的transwell孔板中加入0.2ml的保护胶，对照组不做处理，分别在每组中加入3个不同浓度（加入适当体积使浓度达到细胞毒性增值率40%、50%、60%左右的3个浓度）的刺激物。拍摄0h、以及培养12h、24h时细胞图片，应用Image J根据公式1-3计算不同时间的细胞迁移率，评估生物材料作用后的对细胞迁移的影响。

表3 细胞迁移试验

| 实验分组 | 培养条件 | 检测模型 | 观察时间 | 检测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白对照组 | 无材料 | 细胞系 | 0h、12h、24h | 显微镜观察并拍摄图片 |
| 试验组 | 有材料 |  |  |  |

迁移率(%) = 0H面积-12/24H面积0H面积 ×100%                         式1-3

6.5 结果分析

采用适宜的统计学方法评价试验结果，并对空白对照组、试验组结果进行综合分析评估。

参 考 文 献

[1] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会：GB/T16886.5-2017 医疗器械生物学评价 第5部分：体外细胞毒性试验，北京：中国标准出版社，2017

[2] 国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会GB/T16886.12-2017 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照样品，北京：中国标准出版社，2017

[3] 杨敏一 王涵 曾行 孟珠 王春仁：离子温度双敏感型黏膜创面保护胶性能及黏膜修复有效性体外评价研究，北京生物医学工程，41(4)：405-412，2022

[4]  Hang Zeng, Muye He, Minyi Yang,Zhu Meng,Han Wang, Chunren Wang：In Vitro and In Vivo Investigation on the Effectiveness of Alginate-Based Gastric Mucosal Protective Gel, BioMed Research International, Volume 2022, Article ID 8287163, 11pages，2022