ICS  11.040.40

CCS C 35

T/CSBM

团   体   标   准

T/CSBM XXXX-20XX

基于荧光探针监测医用镁合金

早期降解的方法

Method for monitoring early degradation of medical magnesium alloy

based on fluorescent probe

（征求意见稿）

20XX-XX- XX发布                                   20XX-XX-XX实施

中国生物材料学会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 试验设计	2

6 试验方法	3

7 结果评价	3

8 试验报告	4

附　录　A （规范性） 荧光探针PSPA制备	5

前  言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国生物材料学会提出。

本文件由中国生物材料学会团体标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：华南理工大学、中国食品药品检定研究院、浙江沣沅生物科技有限公司、广州华睿医疗器械有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、东莞宜安科技股份有限公司、广东省人民医院。

本文件主要起草人：郝丽静、高蒙、童许波、付步芳、边东、程德林、张健、万子义、张志雄、刘芳菲、庞栋、李荣慧、陈军建。

本文件为首次发布。

引  言

医用镁合金具有生物可降解优势，植入体内后逐渐降解，并能引起适当的宿主反应，完成组织愈合后无需二次手术取出。镁合金植入物的降解一直是此类高风险产品监管的重点，如降解速率快，使得产品力学性能与对应组织修复速度不匹配，并且由于腐蚀产物释放过多也可能会导致溶骨、炎症等不良组织学反应。目前，镁及镁合金降解的传统研究方法如电化学分析、失重法和析氢法等，在降解过程尤其是早期阶段的时空分辨率有限，不利于相关产品的质量控制和安全性保障。

利用荧光分子探针对医用镁合金的主要降解产物氢氧化镁的选择性荧光开启性能，具有易于操作和高时空分辨率的优点，是医用镁合金降解性能检验的重要方法。本标准给出了基于荧光探针监测医用镁合金早期降解的定性和定量评价的试验方法，可以作为相关行业标准的有益补充。

# 基于荧光探针监测镁合金早期降解的方法

- 范围

本文件规定了基于荧光探针监测医用镁合金早期降解的定性和定量评价的试验方法。

本文件适用于降解产物包含氢氧化镁的医用镁合金产品。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16886.9  医疗器械生物学评价 第9部分：潜在降解产物的定性与定量框架

GB/T 16886.15 医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量

ASTM F3268 − 18a Standard Guide for in vitro Degradation Testing of Absorbable Metals

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

医用镁合金  medical magnesium alloy

以纯镁或镁合金为主要成分的一类可降解医用材料。

[来源：ASTM F3268-18a，有修改]

降解  degradation

材料的解体。

[来源：GB/T 16886.9, ISO 10993-1]

降解产物  degradation product

由原始材料化学裂解而产生的任何颗粒或化学物质。

[来源：GB/T 16886.9, ISO 10993-1]

腐蚀  corrosion

化学或者电化学反应引起的对金属材料的侵蚀。

[来源：GB/T 16886.9, ISO 10993-1]

荧光探针  fluorescent probe

荧光性质可随所处环境的性质改变而灵敏地改变的一类荧光性分子。

- 缩略语

#### 下列缩略语适用于本文件。

#### PTPA：3-（1-（4-（3-溴丙氧基）苯基）-4-氰基-9-氧代-9H-茚并[2,1-c]吡啶-3-基）硫代）丙酸（3-((1-(4-(3-bromopropoxy)phenyl)-4-cyano-9-oxo-9H-indeno[2,1-c]pyridin-3-yl)thio)propanoic acid）

#### PSPA：3-（1-（4-（3-溴丙氧基）苯基）-4-氰基-9-氧代-9H-茚并[2,1-c]吡啶-3-基）亚磺酰基）丙酸（3-((1-(4-(3-bromopropoxy)phenyl)-4-cyano-9-oxo-9H-indeno[2,1-c]pyridin-3-yl)sulfinyl)propanoic acid）

#### DMSO：二甲基亚砜（Dimethyl Sulfoxide）

- 试验设计

  - 总则

按附录A制备的荧光探PSPA在与医用镁合金产品的主要降解产物氢氧化镁（Mg(OH)2）结合时，在特定光源激发下会产生明亮的绿色荧光。运用荧光显微镜或紫外灯等原位监测医用镁合金产品的腐蚀情况，以荧光的有无和强弱判定结果。

  - 样品制备

    - 试验样品

试验样品的物理特性（如形状、表面粗糙度等）可影响材料的降解性能，每一试验样品都应经过相同的处理和清洁过程。

    - 样品形状

样品可为圆片状、方片状等。

    - 样品尺寸

样品尺寸可为直径10 mm、厚度1 mm的圆片或边长10 mm、厚1 mm的方片。

  - 结果判定

与镁合金腐蚀产物氢氧化镁有荧光反应，即可判定结果。

- 试验方法

将医用镁合金产品完全浸泡于腐蚀液中，加入适量按附录A制备的荧光探针PSPA用于镁合金主要降解产物氢氧化镁（Mg(OH)2）的荧光成像或特异性响应，在荧光显微镜或紫外灯下监测医用镁合金产品的腐蚀情况。

    - 仪器与试剂

      - 正置荧光显微镜：配备405 nm激光器或紫外激光器。

      - 手持紫外灯：配备365 nm光源的紫外灯。

      - 电子天平：精度0.0001 g。

      - pH计：最小分辨率0.01 pH。

      - 氯化钠（NaCl）。

      - 二甲基亚砜（DMSO）。

    - 参考监测条件

      - 参考荧光显微镜观察条件如下：

——曝光时间：10‒200 ms之间

——物镜：10×或20×

      - 参考手持紫外灯观察条件如下：

——紫外灯位置：置于镁合金上方10±0.5 cm

——紫外灯光源：365 nm

    - 溶液制备

      - 腐蚀液

称取0.9000 g NaCl，超纯水溶解并定容至100 mL，配制成浓度为0.9% NaCl水溶液。

      - 荧光探针溶液

分别取0.005 g PSPA、928 μL DMSO充分溶解作为储备液，再将该溶液用DMSO稀释10倍，配制成浓度为1 mM PSPA的DMSO溶液。

      - 供试品溶液

分别取0.9% NaCl水溶液1980 μL、浓度为1 mM PSPA的DMSO溶液20 μL，充分混合均匀，配制成含荧光探针腐蚀液。

- 结果评价

  - pH

对浸泡医用镁合金的供试品溶液进行pH值测定（n=3），pH大于9时荧光强度显著增强。

  - 降解

    - 定性分析

将医用镁合金样品浸泡于供试品溶液中，在手提紫外灯（365 nm）下观察，根据绿色荧光的分布情况判定该医用镁合金的降解。

注：推荐在黑暗中固定角度拍摄照片。

    - 定量分析

利用荧光显微镜采集样品降解后的荧光图像，运用图像分析系统，计算样品表面不同区域的平均荧光强度，平均荧光强度随着时间的变化与样品的降解速率成正相关。

平均荧光强度（Mean）=该区域荧光强度总和（IntDen）/该区域面积（Area）

注：推荐使用Image J软件进行分析。Mean：Mean gray value；IntDen：Integrated Density

- 试验报告

试验报告应包括详细的数据资料，以能够对结果做出独立评价。试验报告应注明检测机构和检测日期，应报告下列项目：

- 医用镁合金产品：

- 分别描述试验样品的外形、尺寸和数量；

- 样品的处理过程，包括所采用的清洗、处理方式等。

- 体外腐蚀：

- 体外腐蚀液的成分、使用体积；

- 腐蚀液中荧光探针PSPA的浓度。

- 手提紫外灯观察：

- 试验样品和参照样品（若有）在手提紫外灯下的荧光分布情况。

- 荧光显微镜观察：

1）分别报告试验样品的荧光分布及降解层厚度随时间的变化。

结果评价：报告应包括对医用镁合金产品降解定性和定量作出总体评价。

- （规范性）
荧光探针PSPA制备

  - 原理

通过Knoevenagel缩合反应制备化合物（Z）-2-（2-（4-（3-溴丙氧基）亚苄基）-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基）丙二腈，再与巯基丙酸反应得到化合物PTPA，最后经氧化制备荧光探针PSPA。

  - 仪器与试剂

    - 油浴锅

    - 真空干燥箱

    - 4-（3-溴丙氧基）苯甲醛

    - 3-（二氰基亚甲基）茚-1-酮

    - 乙酸

    - 乙醇

    - 3-巯基丙酸

    - 乙腈

    - 3-氯过氧苯甲酸

    - 二氯甲烷

  - 制备

荧光探针的合成路线如下：

图A1 荧光探针PSPA的合成路线

    - 中间产物（Z）-2-（2-（4-（3-溴丙氧基）亚苄基）-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基）丙二腈的制备

分别称取146 mg 4-（3-溴丙氧基）苯甲醛、97 mg 3-（二氰基亚甲基）茚-1-酮、30 mg乙酸，依次加入双口瓶中，加入5 mL无水乙醇，于室温下搅拌4 h。经过滤，用无水乙醇洗涤3次，得到橙色固体化合物（（Z）-2-（2-（4-（3-溴丙氧基）亚苄基）-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基）丙二腈，176 mg，产率84%）。

    - 中间产物PTPA的制备

称取117 mg（Z）-2-（2-（4-（3-溴丙氧基）亚苄基）-3-氧代-2,3-二氢-1H-茚-1-亚基）丙二腈，溶于10 mL 乙腈中，加入89 mg3-巯基丙酸，在回流条件下加热12 h。反应完成后，将混合物冷却至室温，沉淀物经过滤并用乙腈洗涤，真空干燥得到黄色固体化合物PTPA（98.2 mg，产率67%）。

    - 终产物PSPA的制备

称取21 mg PTPA，溶于5 mL CH2Cl2中，加入10 mg m-CPBA，在0 °C下搅拌2 h，沉淀物经过滤、CH2Cl2洗涤净化后真空干燥得到荧光探针PSPA（19.6 mg，产率91%）。

  - 测定

称取0.008 g PSPA探针溶于氘代DMSO中（DMSO-d6），用核磁共振波谱仪（Bruker AV 400 NMR）进行核磁氢谱和碳谱表征。用高分辨质谱（Aglient 7250 & JEOL-JMS-T100LP AccuTOF）进行分子量表征。

    - 核磁氢谱和碳谱

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 12.50 (s, 1H), 8.38 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 7.96 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.90 (t, J1 = 15.2 Hz, J2 = 7.6 Hz, 1H), 7.847.68 (m, 2H), 7.12 (d, J = 9.2 Hz, 2H), 4.22 (t, J1 = 12.0 Hz, J2 = 6.0 Hz, 2H), 3.72 (t, J1 = 12.8 Hz, J2 = 6.4 Hz, 2H), 3.633.38 (m, 2H), 2.832.68 (m, 2H), 2.342.28 (m, 2H). 13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 188.7, 172.2, 169.4, 161.1, 157.8, 156.5, 138.2, 135.9, 133.6, 133.5, 132.5, 127.1, 124.7, 124.2, 123.4, 113.9, 113.2, 98.0, 65.6, 48.0, 39.5, 31.7, 31.1, 25.4.

图A2 荧光探针PSPA在氘代DMSO（DMSO-d6）的核磁氢谱图

图A3 荧光探针PSPA在氘代DMSO（DMSO-d6）的核磁碳谱图

    - 高分辨质谱

HRMS (ESI) m/z: [M + H]+ calcd for C25H20N2O5SBr: 539.0271, found: 539.0278.

图A4 荧光探针PSPA的高分辨质谱图