CSBM 0050—2024

	ICS
	11.040.40     

	CCS
	C 35         


           T/CSBM 
团           体          标           准
                                                                 T/CSBM xxxxxx
外科植入物用钛及钛合金超细丝材

Ultrafine titanium and titanium alloy wires for surgical implants

（征求意见稿）
2024年xx月xx日发布                                2024年xx月xx日实施中国生物材料学会  发 布

目   次

前言.....................................................................................Ⅱ

引言.....................................................................................Ⅲ
1  范围...................................................................................1

2  规范性引用文件.........................................................................1
3  术语和定义.............................................................................1

4  分类和标记.............................................................................1

5  技术要求...............................................................................2
6  试验方法...............................................................................2
7  检验规则...............................................................................3

8  标志、包装 、运输 、贮存及随行文件.....................................................4
9  订货单内容.............................................................................5

前
言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国生物材料学会发布。

文件由中国生物材料学会标准化技术委员会归口管

本文件起草单位：浙江广慈医疗器械有限公司、浙江大学材料学院、中国科学院宁波材料技术与工程研究所、暨南大学生物医用材料技术研究中心、浙江省医疗器械检验研究院、西北有色金属研究院、西北有色金属宝鸡创新研究院、广东富江医学科技有限公司、中国科学院金属研究所、苏州森锋医疗器械有限公司。

本文件主要起草人：徐益波 李华 于振涛 张立法 王小祥 杨柯 黄晶 刘晓梅 张莉 虞崇庆 余森 荆磊 魏翔 张书源 郭爱军 王艺儒。

引言

基于我国目前尚无可以满足外科植入物用高质量超细钛丝的标准，医用超细钛及钛合金丝材制造也尚处于攻关阶段。本文件规定了外科植入物用钛及钛合金超细丝材的通用要求，旨在帮助钛及钛合金超细丝生产制造和质量控制的规范性。

本文件规范了钛及钛合金超细丝材力学性能、化学成分、外形尺寸及表面粗糙度等技术要求。对相应的试验方法、包装运输贮存提出了指导意见。

外科植入物用钛及钛合金超细丝材
1  范围
本文件规定了外科植入物用钛及钛合金超细丝材的分类和标记、技术要求，试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1            金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

GB/T 3620.1           钛及钛合金牌号和化学成分

GB/T 3620.2           钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差

GB/T 4698（所有部分） 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

GB/T 5168             钛合金高低倍组织检验方法

GB/T 6394             金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8180             钛及钛合金加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 13810            外科植入物钛及钛合金加工材

YY/T 0812             外科植入物金属缆线和缆索

YS/T 1262             海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4  分类和标记   

4.1  产品的牌号、状态和规格

产品的牌号、状态和规格应符合表 1 的规定

表 1  牌号、状态和规格

	牌号
	状态
	直径 mm

	TC4
	冷加工钛（Y）
	≤0.200

	TA2
	退火态（M）
	≤0.200


4.2  产品标记

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格、文件编号的顺序表示。

示例1：

TC4牌号制造的、状态为退火态、直径为0.14mm，标记为：

TC4 Y Φ0.14 T/CSBM xxxx—2024
5  技术要求

5.1  化学成分

5.1.1  产品的化学成分应符合 GB/T 3620.1 中相应牌号的规定。

5.1.2  需方复验时，产品化学成分允许偏差应符合 GB/T 3620.2 的规定。

5.2  外形尺寸及其允许偏差

5.2.1  丝材外形符合表 2 规定。

表 2  外形

	直径
	精度

	≤0.200mm
	±0.005mm


5.2.2  丝材盘丝平顺不应有相互缠绕。

5.3  拉伸性能
    丝材的室温拉伸性能应符合表 3 的规定。

表 3  室温拉伸性能

	牌号
	状态
	抗拉强度 Rm/MPa
	断裂总延伸率 At/％

	TC4
	冷加工态Y
	≥1200
	≥3

	TA2
	退火态M
	≥650
	≥7


5.4  低倍组织
丝材低倍组织上不准许有分层、裂纹、气孔、缩尾、金属或非金属夹杂及其他目视可见的冶金缺陷。

5.5  晶粒度

丝材为单一相或（α+β）双相组织，平均晶粒度应不低于 GB/T 6394 规定的6.0级。
5.6  表面质量

5.6.1  丝材应已酸洗表面供货，当需方要求并在订货单中注明。

5.6.2  丝材表面粗糙度≤Ra0.8μm。

5.6.3  丝材表面应清洁，无氧化色，不应有起皱、起刺、打节、螺旋纹、斑痕和非金属夹杂等。

6  试验方法
6.1  化学成分分析按 GB/T 4698（所有部分）或 YS/T 1262 的规定进行，仲裁分析按 GB/T 4698（所有部分）的规定进行。

6.2  外形尺寸用相应精度的量具进行测量。
6.3  产品的室温拉伸性能检验按 GB/T 228.1 的规定进行。试样原始标距L0=200mm。

6.4  低倍组织表征按 GB/T 5168 进行，晶粒度评级按 GB/T 6394 进行。

6.5  表面质量用目视的方法，表面粗糙度用相应精度量具测量。

7  检验规则
7.1  检查和验收
7.1.1  产品应由供方或第三方进行检验。

7.1.2  需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验。如检验结果与本文件或订货单的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外形尺寸、表面质量的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于化学成分、拉伸性能、低倍组织的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应有供需双方在需方共同取样或协商确定。

7.2  组批
    产品应成批提交验收。每批产品应由同一牌号、熔炼炉号、规格、制造方法、状态和同一热处理炉批的产品组成。

7.3  检验项目

   每批产品均应进行化学成分、尺寸外形、室温拉伸性能、低倍组织、晶粒度、表面质量检验。

7.4  取样
    产品的检验项目及取样应符合表 4 的规定。

表 4  取样

	检验项目
	取样规定
	要求的章条号
	试验方法章条号

	化学成分a
	每批任取 1 份
	5.1
	6.1

	外形尺寸
	逐卷（盘）
	5.2
	6.2

	拉伸性能
	每批任取2卷（盘）．各取1个纵向试样
	5.3
	6.3

	晶粒度
	每批任取2卷（盘），各取l个横向试样
	5.5
	6.4

	低倍组织
	每批任取2卷（盘），各取l个横向试样
	5.4
	6.4

	表面质量
	逐卷（盘）
	5.6
	6.5

	a 氢含量在成品上取样，其他成分供方以铸锭的分析结果报出，需方复检均在产品上进行。


7.5   检验结果的判定

7.5.1  化学成分检验结果不合格时，允许对不合格元素进行一次重复检验。若重复检验仍不合格，则判该批产品不合格。

7.5.2  室温力学性能、晶粒度、低倍组织和表面质量检验中，如果有一个试样的检验结果不合格，则从该批产品上取双倍数量的试样进行该不合格项的重复检验。若重复检验仍有一个试样不合格，判该批产品不合格。

7.5.3  外形尺寸和表面质量检验结果不合格时，按每盘不合格判定。

8  标志、包装 、运输 、贮存及随行文件

8.1  标志

8.1.1  产品标志
    在检验合格的产品上应贴标签或挂标牌，其上应至少注明下列内容：

a)生产厂名称、商标；

b)牌号；

c)规格；

d)状态；

e）批号；

f）本文件编号。

8.1.2  包装标志
    产品的包装标志应符合 GB/T 8180 的规定。

8.2  包装、运输及贮存

   产品的包装、运输及贮存应符合 GB/T 8180 的规定。

8.3  随行文件
    每批产品应附文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：

质量证明书，内容如下：

●  产品名称、牌号、规格、状态；

●  产品锭号、批号、批重和数量；

●  产品的主要性能及技术参数；

●  各项分析检验结果及质量检验部门印记；

●  其他。

b） 合格证，内容如下：

●  锭号或批号；

●  检验日期；

●  检验员签名或盖章；

●  其他。

c)  其他
9  订货单内容

需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  规格；

d)  状态；

e)  用途

f)  重量；

g)  件数；

h） 本文件编号

i） 其他。[image: image1.png]


                 



