ICS 11.040.40

CCS C30

T/CSBM

团  体  标  准

T/CSBM XXXX-2025

# 基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验方法

Test method for skin sensitization using an in vitro cell-based ARE-Nrf2 luciferase assay

（征求意见稿）

2025-XX-XX发布                            2025-XX-XX实施

中国生物材料学会 发  布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国生物材料学会提出。

本文件由中国生物材料学会标准工作委员会归口。

本文件起草单位：华南理工大学、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院、广东省医疗器械质量监督检验所、广州科睿生物医药技术有限公司、沈阳沈化院测试技术有限公司、中国食品药品检定研究院。

本文件主要起草人：黄黎珍、胡相华、郝丽静、张炫、桑晶、万延斌。

- 引言

医疗器械的皮肤致敏性评价是其安全性评估的重要组成部分。长期以来，动物实验是主流评价方式，但其在种属差异和3R原则背景下的局限性愈发突出。鉴于此，开发和应用基于人体细胞的皮肤致敏体外评价方法已成为国内外研究的焦点和发展趋势。随着转化毒理学和替代毒性测试技术的进步，毒性测试方法体系不断拓宽，引入了众多新的毒理学终点。然而，在实际应用中，体外毒理学测试方法常面临着类似或优化方法的开发与验证难题。

本文件旨在规范并指导基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验方法在原材料皮肤致敏性评价中的应用。

基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验方法

1 范围

本文件提供了基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验的基本原则、方法的开发和优化、方法确立的指南。

本文件适用于基于ARE-Nrf2荧光素酶的原材料皮肤致敏体外细胞试验标准方法的类似或优化方法的开发、验证和实施。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

可接受标准 Acceptance criteria

一组明确定义的参数，用于评估研究结果是否可被接受，并描述体外方法的特定特征。

注：可接受标准应作为体外方法的重要组成部分进行详细规定，涵盖测试系统（例如，细胞传代次数、生长曲线）、其性能（例如，阳性对照、阴性对照、溶剂对照）的定义，以及分析终点的确定值（如线性、准确性、范围）和数据分析方法（如线性拟合）。

3.2

一致性Concordance

衡量测试方法性能的指标，用于评估该方法产生分类一致结果的能力。

注：在某些语境下，一致性可与准确性互换使用。

3.3

再现性Reproducibility

指采用相同测试方案对相同物质进行测试所获得结果之间的一致性。

3.4

准确性Accuracy

检测值与标准值或已知真值之间的接近程度。

3.5

可靠性Reliability

指在规定条件下，某程序在实验室内、实验室之间以及随时间推移，能够重复执行并持续获得可接受结果的能力。

3.6

灵敏度Sensitivity

体外方法性能的衡量指标之一，表示所有被评估的阳性测试物在特定毒理学终点被正确识别为阳性的比例。

3.7

特异性specificity

体外方法性能的衡量指标之一，表示所有被评估的阴性测试物在特定毒理学终点被正确识别为阴性的比例。

3.8

相关性 Relevance

指某程序对于特定目的而言，其意义和实用性。

3.9

细胞毒性 Cytotoxicity

对机体所有细胞共有的结构和功能产生的毒性作用，例如对DNA、染色体、线粒体、细胞骨架和各种膜的影响。也称为一般细胞毒性或基础细胞毒性。

3.10

阳性对照 Positive control

在测试系统中，使用已知能引起预期反应的物质进行处理的单独部分，用于证明测试系统在实际测试条件下能够产生特异性响应。

3.11

阴性对照 Negative control

在测试系统中，使用已知不会引起预期反应的物质或条件进行处理的单独部分，用于评估实验过程中是否存在非特异性反应、背景信号或假阳性结果。

3.12

性能标准 Performance Standards，PS

针对类似或改进体外方法设定的具体参数要求，旨在证明其对于特定目的具有足够的可靠性和相关性，从而符合体外方法验证的原则。

3.13

变异系数 Coefficient of Variation，CV

衡量一组复制数据变异程度的统计量，通过将标准差除以平均值计算得出。通常以百分比表示（即结果乘以100%）。

3.14

半数抑制浓度half maximal inhibitory concentration，IC50

在固定暴露时间内，使细胞活力降低50%所需的测试化学品浓度，通常通过估算得出。

3.15

1.5倍插值浓度 Interpolated concentration resulting in a 1.5 fold luciferase induction, EC1.5

引起荧光素酶基因诱导表达达到1.5倍时的受试物浓度。

3.16

细胞活性Cell viability

测量细胞群整体生理状态和活性的参数。

注：细胞活性的评估方法和终点多样，例如通过检测细胞线粒体脱氢酶还原活性（如MTT法）来反映细胞的代谢活性，其结果通常与细胞总数量相关。

3.17

完整测试序列Complete test sequence

指包含至少3个合格测试的测试批次。不符合此条件的测试批次视为不完整的测试。

3.18

半数效应时间half maximal effective time，ET50

通过应用参考化学品在指定的和固定的浓度下，测定细胞活力降低50%所需要的暴露时间进行估算。

3.19

合格的运行Qualified run

一次运行符合方法的阳性对照和阴性对照的可接受标准，符合相应的标准操作规程（SOP）设定的要求；否则被视为不合格的运行。

3.20

合格的测试Qualified test

在一个合格的运行内，一次测试符合测试规定的可接受标准，符合相应的SOP设定的要求，否则被视为不合格的测试。

3.21

运行Run

测试一个或多个化学品，并且阴性和阳性对照同时进行的一个实验过程。

3.22

测试Test

单个测试物，按照相应的SOP的要求，同时完成最少三个平行组织检验的过程。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ARE：抗氧化反应元件，Antioxidant response element

BLR：实验室间的再现性，Between laboratory reproducibility

CASRN：国际标准的化学登记号，Chemical Abstracts Service Registry Number

EURL ECVAM：欧盟动物替代实验参考实验室，European Centre for the Validation of Alternative Methods

FBS：胎牛血清，Fetal bovine serum

Imax：与溶剂对照相比，荧光素酶活性的最大诱导倍数，Maximal induction

LLNA：小鼠局部淋巴结试验，Local Lymph Node Assay

Nrf2：参与抗氧化反应通路的转录因子，Nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2

OECD：世界经济合作和发展组织，The Organisation for Economic Co-operation and Development

SOP：标准操作规程，Standard Operating Procedures

UNGHS：联合国全球化学品分类标识协调系统，United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

VRM：经验证的参考方法，the validated reference method

WLR：实验室内重现性，Within-laboratory reproducibility

5 原则

5.1 一致性原则

经验证的参考方法由基本结构、功能和程序构成。类似或改进的方法在结构与功能上应与之保持一致。核查体外方法的这三要素，可明确其特有性质、程序关键细节及质量控制措施。体外方法主要用于定性或定量预测生物学反应，涵盖人类或环境危害效应及程度，其执行基础为一致性，即确保随时间推移和不同实验室间的结果具有一致性。

5.2 方法依据

基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验方法由OECD TG442D改进。对于类似或改进的方法，若存在特定参数或实验步骤差异，应提供相应的值或操作步骤修改说明。

5.3 可追溯性原则

制定可接受标准应基于方法所有关键组件和内容的历史数据，可从验证研究或相关文献中补充，且历史数据须来源于已验证的方法。

5.4 性能一致性评价

新方法应用前，需用参考化学品评估性能，确定可靠性和预测能力。这些化学品取自皮肤致敏体内动物实验的参考致敏物和非致敏物，以确保改进方法依 UNGHS 制度正确区分致敏性与非致敏性化学品。类似的或改进的测试方法，与验证参考方法相比，应具备相同或更优的再现性、敏感性、特异性和准确性。

6 基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验方法

6.1 基本要求

6.1.1 细胞要求

基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验应采用与皮肤致敏过程相关的转基因人类细胞系(如角质形成细胞、树突状细胞等)，并确保荧光素酶报告基因稳定插入。克隆选择基于性能，如荧光素酶诱导光输出最佳信噪比，以及细胞用弱致敏剂处理时荧光素酶诱导最高动态范围。

标准参考细胞系包括EndoSens、LuSens及KeratinoSens。

6.1.2基因要求

荧光素酶报告基因需在人AKR1C2（人源重组蛋白）基因的ARE元件或替代ARE元件的控制下，被皮肤致敏剂上调。若使用含替代ARE元件的细胞系，应证明所选ARE元件对Nrf2的特定依赖性及报告基因活性对Nrf2的依赖性。可通过在报告细胞系中暂时或永久灭活Nrf2活性，验证致敏剂诱导的荧光素酶活性因Nrf2表达减少或丢失而降低。

6.1.3实验要求

应确定最佳细胞接种数量以及培养基组成(如DMSO、FCS)，以确保皮肤致敏剂(包括弱致敏剂)获得显著的荧光素酶诱导。还应评估受试物的细胞毒性。

6.2 试验步骤

6.2.1 细胞的准备

测试所用细胞应处于80-90%融合状态，且避免生长至完全融合。于测试前一天收集细胞，并以1×104个细胞/孔的密度接种至96孔板。接种时需防止细胞沉降，以保证细胞在孔内均匀分布。

6.2.2 受试物和对照的制备

受试物和对照品应在测试当天溶解于DMSO中，配制成所需浓度。对于未明确分子量的测试物质，宜配制成40mg/ml或4%（w/v）的储备液，采用合适溶剂（DMSO、无菌水或培养基）进行连续稀释，制得12个测试浓度。

6.2.3 细胞毒性测试

细胞毒性测试采用MTT法，其作为检测终点，数据与结果的准确性受多种因素影响，应避免比色、染料等自身因素以及颜色、还原剂效应等测试物质因素的干扰。在48小时暴露时间后，更换培养基为含0.5 mg/ml MTT的新鲜培养基，在37±1°C、5% CO2条件下孵育2小时。移除MTT培养基后，加入适当溶出剂（如10%（w/v）十二烷基硫酸钠和0.4%（v/v）醋酸DMSO溶液），振荡并静置足够时间后，测量吸光度以计算细胞活力。

6.2.4 荧光素酶活性试验

细胞在96孔板中培养24小时后，移除培养基，更换为新鲜培养基，并加入50µl受试物/对照品。受试物/对照品暴露48小时后，用磷酸盐缓冲盐水清洗细胞，向每孔加入用于荧光读数的裂解缓冲液，室温下保持20分钟。将含细胞裂解液的板置于光度计中读取，步骤如下：

- 向每孔加入 50µl 荧光素酶底物；

- 等待1秒；

- 整合荧光素酶活性2秒。若使用其他设置，应根据所用光度计进行调整。

6.3 性能标准

6.3.1 重复测试

对于每种测试化学品和阳性对照物质，需进行一次实验以得出预测（阳性或阴性），实验应包括至少两次独立重复，每次重复包含三个重复孔（即n=6）。若两次独立重复的结果不一致，则应进行第三次重复。独立重复实验应分批次进行，每次使用新鲜的测试化学品原液和独立采集的细胞（细胞可以来自同一代）。每块板至少设置一个空白孔（无细胞且无处理），用于评估基准值。

6.3.2 可接受标准

进行基于ARE-Nrf2荧光素酶的皮肤致敏体外细胞试验时，应满足以下验收标准。如果不满足下列条件中的任何一项，则应丢弃数据并重新测试：

a）阳性对照肉桂醛至少在一个测试浓度（在4-64µmol范围内）获得的荧光素酶活性诱导应在>1.5的阈值中具有统计学意义（例如使用t检验）。

b）阳性对照的EC1.5应在定期更新的两个检测的历史平均值的标准差范围内（例如，在基于验证数据集的7µmol-30µmol之间）。此外，在64µmol时，肉桂醛的平均诱导倍数应在2~8之间。如果不满足后一个标准，应仔细检查肉桂醛的剂量反应，只有当阳性对照在增加浓度时有增加荧光素酶活性诱导的明显剂量反应时，才可接受试验。

c）每次重复时，溶剂/载体对照（即DMSO）的发光读数的平均变异系数应低于20%。如果可变性较高，则应丢弃结果。

6.4 结果判定与预测模型

6.4.1 结果判定

对于每次荧光素酶试验预测运行，如果测试化学品在测试中连续满足下列四个条件中的任意两个条件，或在重复三次测试中获得两次相同结果，则预测结果为阳性；否则预测结果为阴性：

a）Imax等于或高于1.5倍，与溶剂对照相比，在统计学上有显著差异；

b）在最低浓度诱导荧光素酶活性1.5倍（即EC1.5测定浓度）时，细胞活力高于（>）70%；

c）EC1.5值小于1000µmol（或对于没有规定分子量的测试化学品<200µg/mL）；

d）荧光素酶诱导呈现剂量依赖性增加。

6.4.2 预测模型

如果在给定的重复中，前三个条件（a、b、c）均满足，但未观察到荧光素酶诱导明显的剂量依赖性增加，则该重复的结果应判定为不确定，可能需要进一步测试。在最大测试浓度 <1000µmol（或对于未确定分子量的测试化学品为 200µg/mL）下测试的化学品，若阴性结果是在最大测试浓度下未达到细胞毒性（细胞活力 <70%），也应判定为不确定。

7 类似或修改方法的确立

7.1 参考化学品清单

参考化学品用于确定一种类似或改进测试方法的可靠性和相关性。一种类似或改进的测试方法，如果证明其在结构和功能上与验证参考方法（VRM）足够类似，或只是对VRM的微小改进，该方法至少应与VRM方法相同或更好。附录A列出20种参考化学品，涵盖代表体外皮肤致敏作用的全部范围的物质，通过各种机制起作用，并且代表不同化学类别（基于官能团的化学类别）。清单包括非致敏剂和皮肤致敏剂，涵盖由LLNA EC3值确定的各种致敏效力类别（弱、中、强和极端）。这些化学品可用于评估类似或修改的试验方法的可靠性和相关性，以区分非致敏剂和皮肤致敏剂。

7.2 参考化学品使用说明

如果无法获得附录A所列物质，可使用其他遵循参考化学品定义标准且具有足够体内参考数据的物质，这些物质应来自VRM验证研究中使用的范围。必要时，可将代表其他化学类别并具有足够体内参考数据的其他物质添加到参考化学品清单中，以进一步评估所提议测试方法的相关性。除非出于其他合理原因无法使用，否则选择参考化学品应遵循参考化学品定义中规定的标准，并提供足够的体外参考数据，例如优先来自预验证后优化过程中使用的测试化学品，或来自VRM的验证研究。

7.3 可靠性和预测能力确认

7.3.1 确认要求

为建立在体外皮肤致敏性试验指南范围内拟议的类似或修改的试验方法的可靠性和相关性，附录A中所列的所有参考化学品都应进行检测。所有基于性能标准的验证研究必须由国际认可的验证机构按照国际准则指南进行独立评估。这20种参考化学品的每一个应在至少三个实验室中进行检测。为评估实验室内的重现性，附录A中粗体标注的12种参考化学品子集应由每个参与实验室测试，每个实验室进行三个合格的实验，得出三个预测。其余8种参考化学品应由每个实验室进行一个合格的实验，以便每个实验室得出一个预测，从而为三个实验室提供总共三个预测。最后，应使用所有20种参考化学品来评估预测能力。如获得一致结果，一个合格的实验至少由两次合格的独立重复组成，如前两次结果不一致，则由第三次合格的独立重复组成。每个浓度测试包括三个重复。阴性（溶剂）对照和阳性对照化学品分别进行三次重复实验。

7.3.2 方法确认的统计

实验室内重现性、实验室间重现性、准确度、灵敏度和特异性值的计算应遵循以下规则，以确保使用预定义的一致方法：

实验室内重现性（WLR）：基于每个参与实验室对附录A中粗体标记的12种参考化学品子集的分类一致性计算，使用三个合格的实验。

实验室间重现性（BLR）：基于至少三个参与实验室对附录A中所列20种参考化学品的分类一致性计算。BLR计算仅使用合格实验，基于分类一致性。每个实验室对用于WLR评估的12种物质生成三种分类（每个实验室三种预测模式得出单一最终分类），对仅用于BLR评估的8种物质各生成一个分类。

精度值：使用至少三个实验室使用20种参考化学品生成的所有合格实验计算，基于每次合格实验的预测结果。加权计算考虑20种参考化学品的不同实验数量，即同时用于BLR和WLR评估的12种物质各有9个实验，仅用于BLR评估的8种物质各有3个实验。每种物质从所有参与实验室获得的每个合格实验的最终结果在计算中作为独立分类被捕获，并应用修正因子，使所有物质在计算中权重相等。每种物质的阴性和阳性预测除以对该物质的预测总数，使每种物质的最终权重为1。

7.4 实验室内可重复性

实验室内可重复性的评估应在单个实验室中进行。目标是在附录A中粗体标记的12种参考化学品的三个不同独立合格测试运行中，获得预测（阴性/阳性）的一致性≥80%。

7.5 实验室之间的可重复性

对于要在实验室之间转移的体外毒性试验方法，基于至少三个实验室对20种参考化学品的试验结果的独立测试运行中仅使用合格实验获得的预测一致性应≥80%。

7.6 预测能力

类似或经改进的体外方法的预测能力（敏感性、特异性和准确性）应等于或优于VRM得出的目标值。准确性、敏感性和特异性均应等于或高于80.0%。此外，除非能给出明确理由，否则任何强或极端的致敏剂都不应被低估为非致敏剂。

7.7 验证不可接受的情况

由于技术问题、同时进行的阳性和阴性对照失败等原因致使结果不符合测试接受标准（即不合格的测试），为数据补充完整，最多允许再进行两次包含阳性对照和阴性对照的运行（重新测试）。每个实验室中的每种参考化学品最多可进行两次额外运行，即每个实验室每个参考化学品的合格测试不得超过三个，更多测试不必要。不可接受的测试或运行应记录其程度，分析可能原因，形成文件并报告。

附录A

（资料性）

参考化学品

表A.1参考化学品清单

| 参考化学品 | CASRN | 物理状态 | 体外分类 | 基于体外的VRM预测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基于体外结果的非致敏剂 |  |  |  |  |
| 4-甲氧基乙酰苯酮 | 100-06-1 | 固体 | 非致敏剂 | 阳性 |
| 丙三醇 | 56-81-5 | 液体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 液体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 水杨酸 | 69-72-7 | 固体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 氯苯 | 108-90-7 | 液体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 乳酸 | 50-21-5 | 液体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 水杨酸甲酯 | 119-36-8 | 液体 | 非致敏剂 | 阴性 |
| 磺胺 | 63-74-1 | 固体 | 皮肤致敏（微弱） | 阴性 |
| 基于体外结果的致敏剂 |  |  |  |  |
| 乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 97-90-5 | 液体 | 皮肤致敏（微弱） | 阳性 |
| 苯甲酸苯酯 | 93-99-2 | 固体 | 皮肤致敏（微弱） | 阴性 |
| 柠檬醛 | 5392-40-5 | 液体 | 皮肤致敏（中等） | 阳性 |
| 4-丙烯基-2-甲氧基苯酚 | 97-54-1 | 液体 | 皮肤致敏（中等） | 阳性 |
| 溴菌腈 | 35691-65-7 | 固体 | 皮肤致敏（强烈） | 阳性 |
| 对苯二胺 | 106-50-3 | 固体 | 皮肤致敏（强烈/中等） | 阳性 |
| 2,4-二硝基氯苯 | 97-00-7 | 固体 | 皮肤致敏（中等） | 阳性 |
| 4-硝基苄基溴 | 100-11-8 | 固体 | 皮肤致敏（中等） | 阳性 |
| 丁香油酚 | 97-53-0 | 液体 | 皮肤致敏（微弱） | 阴性 |
| 2-巯基苯并噻唑 | 149-30-4 | 固体 | 皮肤致敏（中等） | 阳性 |
| 4-甲基氨基酚硫酸盐 | 55-55-0 | 固体 | 皮肤致敏（强烈） | 阳性 |
| 氧氮杂茂酮 | 15646-46-5 | 固体 | 皮肤致敏（极端） | 阳性 |

# 附录B

# （资料性）

# 荧光测量的质量控制

B.1以下三个参数对于确保光度计获得可靠结果至关重要：

- 具有足够的灵敏度，在板孔中提供稳定的背景；

- 由于长时间孵育而在平板上没有梯度变化；

- 在来自强活性孔的相邻孔中没有光污染。

B.2质量控制分析应进行以下证明

- 在表B.1的D行中，荧光素酶诱导的剂量依赖性增加，Imax >20（在大多数情况下，Imax值在100到300之间）；

- H7到H11孔中荧光素酶诱导量呈剂量依赖性增加，H11孔中诱导量为2到8倍；

- 在C行和E行中，荧光素酶的诱导没有剂量依赖性的增加(诱导值不等于或超过1.5（理想情况下不高于1.3），这是由于可能的光污染，特别是在EGDMA行的强活性孔附近；

- A、B、C、E、F、G等行间差异无统计学意义（即平板上无梯度）；

- A、B、C、E、F和G行以及H行DMSO井的变异性应低于20%（即稳定背景）。

表B.1 质量控制分析

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| B | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| C | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| D | EGDMA 0.98 | EGDMA 1.95 | EGDMA 3.9 | EGDMA 7.8 | EGDMA 15.6 | EGDMA 31.25 | EGDMA 62.5 | EGDMA 125 | EGDMA 250 | EGDMA 500 | EGDMA 1000 | EGDMA 2000 |
| E | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| F | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| G | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO |
| H | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | DMSO | CA 4 | CA 8 | CA 16 | CA 32 | CA 64 | Blank |

EGDMA = Ethylene glycol dimethacrylate 二甲基丙烯酸乙二醇酯(CAS No.: 97-90-5) 是一种强诱导剂。

CA = Cinnamic aldehyde, positive reference，肉桂醛，阳性参考品 (CAS No.: 104-55-2).浓度以µmol/L表示。

参考文献

- 《化妆品安全技术规范》，国家食品药品监督管理总局

- OECD Series on Testing and Assessment No. 168. The Adverse Outcome Pathway for Skin Sensitisation Initiated by Covalent Binding to Proteins. Part 1: Scientific Evidence. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

- OECD Series on Testing and Assessment, No. 286: Guidance Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP).

- OECD Test No. 442D: In Vitro Skin Sensitisation: ARE-Nrf2 Luciferase Test Method, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, Paris,

- OECD BG1Luc Estrogen Receptor Transactivation Test Method for Identifying Estrogen Receptor Agonists and Antagonists.

- OECD Guidelines for Chemical Testing No. 457. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris.

- OECD Guidance Document No 213. Performance Standards for assessment of proposed similar or modified in vitro skin sensitisation ARE-NrF2 luciferase test methods.

- Natsch A. The Nrf2-Keap1-ARE Toxicity Pathway as a Cellular Sensor for Skin Sensitizers-Functional Relevance and Hypothesis on Innate Reactions to Skin Sensitizers. Toxicological Sciences 113, 284-292.

- Ramirez T., Mehling A., Kolle S.N., Wruck C.J., Teubner W., Eltze T., Aumann A., Urbisch D., van Ravenzwaay B., Landsiedel R. LuSens: a keratinocyte based ARE reporter gene assay for use in integrated testing strategies for skin sensitization hazard identification. Toxicol. In Vitro 28, 1482-1497.

- Ramirez T., Stein N., Aumann A., Remus T., Edwards A., Norman K.G., Ryan C., Bader J.E., Fehr M., Burleson F., Foertsch L., Wang X., Gerberick F., Beilstein P., Hoffmann S., Mehling A., van Ravenzwaay B., Landsiedel R. Intra- and inter-laboratory reproducibility and accuracy of the LuSens assay: A reporter gene-cell line to detect keratinocyte activation by skin sensitizers. Toxicol. In Vitro 32, 278-286.

- EURL-ECVAM Recommendation on the KeratinoSensTM assay for skin sensitisation testing, 42 pp.

- EURL ECVAM. The LuSens test method Validation Study Report.

- ESAC. ESAC opinion on the BASF-coordinated Performance Standards-based validation of the LuSens test method for skin sensitisation testing.

- ECETOC. Contact sensitization: Classification according to potency. European Centre for Ecotoxicology & Toxicology of Chemicals (Technical Report No. 87).